F98荧光分光光度计

——全新一代高性能荧光分光光度计

仪器简介

F98荧光分光光度计是上海棱光技术有限公司全新一代的高性能分子发光分析仪器，是上海市科委科研计划项目成果产品。仪器以高性能指标为主导设计思想，具有超高信噪比、超高扫描速度、超高分辨率、超高波长精度、丰富的测试附件等特点。轻松满足材料研究、药品分析、生化及临床检验、水质分析控制、食品安全检测等领域的定性定量分析和科学研究需求。

主要特点：

- 超高信噪比：独特的水平光束设计，大孔径的凹面光栅单色器光学系统，优异的发光检测效率和超高的信噪比，水的拉曼峰信噪比大于250:1（P-P）或800:1（RMS），是国内首款达到国际先进水平的产品。

- 超高扫描速度：具有全球最高波长扫描速度60000nm/min，可在1分钟内轻松实现样品的三维荧光图谱扫描，全方位了解样品的荧光特性。

- 超高分辨率：具有多级带宽可调功能，激发和发射光谱均可实现1nm、2nm、5nm、10nm和20nm五档调节。1nm的光谱分辩率能轻松满足类似稀土荧光材料等特殊荧光物质的光谱分辩需求。

- 超高波长精度：高精度波长驱动机构和智能化波长校正系统设计，使仪器波长精度达到同类型产品的最高水平。

- 超丰富的高级扫描功能：可实现荧光三维扫描、三维时间扫描、等波长差同步扫描、等波数差（恒能量差）同步扫描功能等。是科研人员进行三维荧光分析，同步荧光分析的理想仪器。

- 更少的样品量需求：独特的水平光束设计，在使用标准10mm方形样品池时，只需0.5ml样品量即可满足测试需求。

- 超大检测范围：激发与发射光谱范围均连续覆盖200nm到900nm，满足绝大部分荧光分析测试的需求。其拥有6个数量级的荧光光度值检测范围，使仪器更能满足各类分析测试要求。

- 高品质保证：仪器的氙灯光源与光电倍增管检测器等关键器件均采用高品质日本滨松（HAMAMATSU）原装器件。源自滨松的150W高强度长寿命除臭氧型氙气灯与R928红敏型光电倍增管，为仪器在200nm到900nm的光谱范围内提供充足的光强信号和检测灵敏度。

- 超大样品室：相比上一代产品拥有超大体积的样品室设计，用户进行样品置换和附件调整等工作更加便捷，仪器使用体验更舒适。

- 内置光门装置：内置可编程光门装置，专门针对容易光反应或荧光信号不稳定的样品测量设计，通过统一样品激发检测节奏提高荧光分析精度。

- 多种测量附件：包括单孔样品池座、多用途荧光样品座、200µL微量离心管测量附件、毛细管微量样品测量附件、荧光样品半自动进样附件、单孔样品池适配器、膜状样品和粉状样品测量附件和护套式样品池架等附件，大大扩展了仪器的应用范围。

主要技术参数：

| 光谱仪 | 双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视 |
| --- | --- |
| 激发波长范围 | 200nm~900nm |
| 发射波长范围 | 200nm~900nm |
| 波长准确度 | ±0.4nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 激发、发射带宽 | 1nm/2nm/5nm/10nm/20nm |
| 信噪比 | S/N>250（P-P）S/N>800（RMS） |
| 测量线性 | ≥0.995 |
| 光度显示范围 | -9999-9999 |
| 数据传输方式 | USB2.0 |
| 标准能耗 | 200W |
| 电源种类 | 交流220V/50Hz； 110V/60Hz |
| 尺寸 | 610 mm×460 mm×365 mm |
| 重量 | 净重21kg |

标准配置项目

| 标准配置项目 | 数 量 |
| --- | --- |
| 荧光分光光度计主机 | 一 台 |
| 产 品 使 用 说明书 | 一 本 |
| 产 品 合 格 证明书 | 一 份 |
| 应 用 参 考 资 料 | 一 份 |
| 软 件 光 盘 | 一 张 |
| 10mm 石 英 比色皿 | 2 只 |
| 电 源 电 缆 | 一 根 |
| USB 电 缆 数 据 线 | 一 根 |
| 熔 丝（2A 与 5A） | 各2 只 |
| 装 箱 单 | 一 份 |
| 防 尘 罩 | 一 件 |

选配件项目

| 测 量 附 件 | 功 能 |
| --- | --- |
| 单孔样品池座（已标配） | 常规液体荧光测量 |
| 多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 |
| 倍 频 滤 光 片 | 消除荧光测量中的倍频干扰峰 |
| 200μL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 |
| 膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规膜状样品荧光测量和荧光反射及透射测量功能 |
| 单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 |
| 护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式荧光样品池荧光测量功能 |
| 粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规粉状样品荧光测量功能 |
| 微量石英四通比色皿 | 提供微量样品荧光测量功能 |
| 量子产率 | 测样品的光量子效率 |