产 品 成 套 配 件

1.KH-2000E型超声波清洗器                        壹台

2.电源线(连 体)                                   壹根

3.清洗网架                                         壹只

4.使用说明书                                       壹份

5.保修卡                                            壹份

6.合格证                                            壹份

昆山禾创超声仪器有限公司

公司地址：江苏省昆山市淀山湖镇南苑路180号

电    话：0512-57493097

传    真：0512-57493098

售后热线：0512-57498315

网    址：www.ks-csb.com

邮政编码：215345

KH-2000E型

超  声  波  清  洗  器

使

用

说

明

书

昆山禾创超声仪器有限公司

Kunshan Hechuang Ultrasonic Instrument Co.,Ltd

主要性能及特点

- 附设超声定时装置，1-30分钟内任意设定

- 附设溶液加热装置，温控范围0-80℃

- 仪器采用加热自动循环功能

- 超声波清洗器内槽采用优质不锈钢板氩焊成型

- 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀

设 备 安 装

- 开箱后阅读使用说明书,检查使用说明书最后一页附件单上的附件是否齐全,设备在运输过程中是否损坏,如发现损坏或缺货及时与本公司联系.

- 仪器安装必须在地面平整,保持干燥,通风的地方.

- 本仪器电源线接入220V/50Hz三芯电源开关箱内,但必须有接地装置.

使 用 方 法

准备阶段：

将超声波清洗器接入220V/50Hz三芯电源

清洗流程：

1. 将需清洗的物件放入清洗网架,同时放入清洗槽

2. 注入水或水溶液达到一定水位（内槽深度的2/3）

3. 清洗槽内按比例放入清洗液

4. 打开电源按钮至ON，按钮内指示灯亮

5．设定加热温度0-80℃

6. 设定超声时间1-30分钟，若需长时间工作将超声旋钮指向ON

7. 清洗完毕后从清洗槽内取出网架用温水漂洗

清洗阶段：

1. 将须清洗的物件放入清洗网架,同时放入清洗槽内，绝对不能将物件直接放入清洗槽内，以免影响清洗效果，同时会损坏仪器

2. 按比例放入清洗剂

3. 清洗完毕后，从清洗槽内取出网架，用温水漂洗，再用热风干燥、擦干。同时再把未清洗的物件放入超声清洗槽内，按超声键即可

4. 清洗槽内的溶液可重复使用，使用期限可根据物件的污垢情况决定，当发射的超声波被水溶液所饱和的情况下必须排出污液

5. 清洗完毕后，清洗槽内的污液排出时，打开阀门，排净后关闭阀门

6.进水过程中若水位过高，则多余水溶液从溢水口排出，安全可靠。

安 全 事 项

- 使用KH-2000E型超声波清洗器时,电源必须有接地装置,否则发生事故本公司概不负责.

- 在清洗过程中物件放入网架中,同时放入清洗槽内,不可将物件直接放入清洗槽底部,或碰撞底部换能器,否则损坏仪器本公司一律不负责任.

- 使用适当的清洗化学试剂,必须与不锈钢制造的超声清洗槽相适应,不得使用强酸强碱以几挥发性腐蚀性的化学试剂. 否则损坏仪器本公司一律不负责任.

- 开启超声轴流风机必须运转,如不运转立即停机,否则清洗发生器会升温造成损坏.

- 若在清洗过程中水溶液不慎误食或入眼,立即用大量清水冲洗及时就诊.

有 限 保 用 事 项

昆山禾创超声仪器有限公司产品的保用条款为:如用户按制造商的使用说明书操作,而仪器又处在正常使用条件下,则在用户选购后的一年内, 昆山禾创超声仪器有限公司对仪器各部分实施保用,在一年内(除外壳,换能器接插器等易损件外),由材料或质量问题造成的任何部件的损坏, 昆山禾创超声仪器有限公司将负责免费修理或调换,但不包括运输费.在任何情况下无论是在保用条款内,售后服务还是其它附带条件, 昆山禾创超声仪器有限公司所负的赔偿责任不会超过修理和调换该仪器的费用,在任何情况下昆山禾创超声仪器有限公司对各种无法预测的损失均不负任何责任.

主要技术指标

1.  超声工作频率：             40Khz±10%

- 输入超声电功率：           2000W±30%

- 输入加热电功率：           6000W±30%

4.  连续工作:                  小于8h

5.  清洗槽容量:              800×500×400mm(160L)

6.  电源:                      220V/50Hz

7.  工作条件:                  环境温度0-40℃

8.  整机外型尺寸:              1000×740×900mm

9.  仪器毛重约:                120kg

10.  仪器净重约:                100kg

11.  仪器排水:                  6分球阀

12． 壳体材料:                  优质不锈钢