产 品 成 套 配 件

1.KH-1000KDB型高功率数控超声波清洗器            壹台

2.电源线 (  连体)                                   壹根

3.不锈钢清洗网架                                    壹只

4.使用说明书                                         壹份

5.保修卡                                              壹份

6.合格证                                              壹份

昆山禾创超声仪器有限公司

公司地址：江苏省昆山市淀山湖镇南苑路180号

电    话：0512-57493097

传    真：0512-57493098

售后热线：0512-57498315

邮政编码：215345

KH-1000KDB 型

数 控 超 声 波 清 洗 器

使

用

说

明

书

昆山禾创超声仪器有限公司

Kunshan Hechuang Ultrasonic Instrument Co.,Ltd

安 全 事 项

- 使用KH-1000KDB型高功率数控超声波清洗器时,电源必须有接地装置,否则发生事故本公司概不负责.

- 在清洗过程中物件放入网架中,同时放入清洗槽内,不可将物件直接放入清洗槽底部,或碰撞底部换能器,否则损坏仪器本公司一律不负责任.

- 使用适当的清洗化学试剂,必须与不锈钢制造的超声清洗槽相适应,不得使用强酸强碱以及挥发性腐蚀性的化学试剂. 否则损坏仪器本公司一律不负责任.

- 开启超声轴流风机必须运转,如不运转立即停机,否则清洗发生器会升温造成损坏.

- 若在清洗过程中水溶液不慎误食或入眼,立即用大量清水冲洗及时就诊.

有 限 保 用 事 项

昆山禾创超声仪器有限公司产品的保用条款为:如用户按制造商的使用说明书操作,而仪器又处在正常使用条件下,则在用户选购后的一年内, 昆山禾创超声仪器有限公司对仪器各部分实施保用,在一年内(除外壳,换能器接插器等易损件外),由材料或质量问题造成的任何部件的损坏, 昆山禾创超声仪器有限公司将负责免费修理或调换,但不包括运输费.在任何情况下无论是在保用条款内,售后服务还是其它附带条件, 昆山禾创超声仪器有限公司所负的赔偿责任不会超过修理和调换该仪器的费用,在任何情况下昆山禾创超声仪器有限公司对各种无法预测的损失均不负任何责任.

6.超声工作时,若想了解所设超声时间剩多少,按时间键,显示器显示所剩超声时间,显示5秒后恢复到超声功率

7.超声工作时,若想了解温度多少,按温度键,显示器显示实际温度,显示5秒后恢复到超声功率

8.所有设定必须在超声开启之前设定完毕,否则温度和时间设定无效,请注意微处理器将记忆最后一个输入的设定数字.

9.仪器开始加热时,自动溶液循环功能同时开启,溶液被来回打入清洗槽内,达到温度均匀的效果.

10.清洗完毕后,清洗槽内污液排出,打开阀门,清洗器有自动排液功能,在仪器控制面板上设有自动排液开关,按动开关仪器自动排液,排净后关阀门.

11.清洗完毕后,从清洗槽内取出网架,用温水漂洗,再用热风干燥或擦干.同时再把未清洗的物件放入超声清洗槽内,按超声键即可.

12.清洗槽内的溶液可重复使用,使用期限可根据物件的污垢情况来决定,当发射的超声波被水溶液所饱和的情况下必须排出污液.

主要技术指标

1.    超声工作频率：             40Khz±10%

- 输入超声电功率：           1000W±30%

- 输入加热电功率：           3000W±30%

- 数显超声功率可调：         40%-100%±30%

- 数显温度可调：             0℃-80℃±15℃

- 数显超声时间可调：         1-480min±1min

- 连续工作:                  小于4  h

- 清洗槽容量:            500×200×400mm( 40 L)

- 电源:                      220V/50Hz

- 工作条件:                  环境温度0-40℃

- 整机外型尺寸:             660×360×900mm

- 仪器毛重约:                 55kg

- 仪器净重约:                 45kg

- 仪器排水:                   6分不锈钢球阀

- 内外壳体材料:               不锈钢

主要性能及特点

- 电气控制板全密封薄膜开关及数码显示功能

- 数显记忆和设定超声工作时间

- 数显记忆和设定超声功率

- 清洗器采用电控进排液功能

- 清洗器采用加热循环装置，温度更均匀

设 备 安 装

- 使用说明书,检查使用说明书最后一页附件单上的附件是否齐全,设备在运输过程中是否损坏,如发现损坏或缺货及时与本公司联系.

2．仪器安装必须在地面平整,保持干燥,通风的地方.

3．本仪器电源线接入220V/50Hz三芯电源开关箱内,必须有接地装置.

使 用 方 法

1. 将需清洗的物件放入清洗网架,同时放入清洗槽内,绝对不能将物件直接放入清洗槽内,以免影响清洗效果,同时会损坏仪器.

2.仪器接通电源后，显示屏显示444，说明仪器须加水或清洗溶液，仪器采用自动进水功能，按操作面板上进水键溶液自动进水，到达一定水位，显示屏恢复显示出厂设定超声时间，清洗槽内的水或水溶液不得低于150mm,而最高不得超过330mm.

3.按比例放入清洗剂.

4.开始设定:

(1)按时间键,时间指使灯亮,显示器显示的数字是上次设定的超声时间,按∧∨键设定所需超声时间.

(2)按温度键,温度指示灯亮,显示器显示的是实际温度.

按∧∨键设定所需温度.

(3)按超声键,超声指示灯亮,显示器显示的是上次设定的超声功率, 按∧∨键设定超声功率,从40%-100%.

5. 设定好后,按ON/OFF键 ,仪器开始自动加热，循环泵开始工作，到达设定温度后自动超声，右显示屏显示超声功率，左显示屏显示超声时间，并倒计时。