| 上海申安医疗器械厂LDZF-50L-I技术参数 |
| --- |
| 序号 | 技术参数 |
| 1 | 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 |
| 2 | 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用304不锈钢材质 |
| 3 | 自胀式密封圈结构 |
| 4 | 采用LED数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机 |
| 5 | 灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态 |
| 6 | 设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 |
| 7 | 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 |
| 8 | 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 |
| 9 | 全自动控制，故障自动检测判断系统 |
| 10 | 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱） |
| 11 | 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 |
| 12 | 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 |
| 13 | 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 |
| 14 | 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式 |
| 15 | 具有验证接口 |
| 16 | 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ |
| 17 | 灭菌时间可调设定范围0-99h |
| 18 | USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配） |
| 19 | 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费） |
| 20 | 容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW |
| 21 | 灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：101Kg,净重：98Kg |
| 22 | 网篮*1只（直径*高度：φ335*360mm） |
| 23 | 包装尺寸：660*780*1160（mm），仪器净尺寸：550*620*1070（mm） |
| 24 | 本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa |
| 25 | 具有国家规定的特种设备压力容器证书 |
| 主要元件清单 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 数量 |
| 1 | 压力开关 |  | 1个 | 1个 |
| 2 | 温控探头 | PT100 | 1个 | 1个 |
| 3 | 固态继电器 | 440V 40A | 1个 | 1个 |
| 4 | 空气开关 | 250V 15A | 1个 | 1个 |
| 5 | 电热管 | 3500W | 1支 | 1支 |
| 6 | 弹簧式安全阀 | 0.217-0.24Mpa | 1个 | 1个 |
| 7 | 放汽阀 | 0.25Mpa | 1个 | 1个 |
| 8 | 压力表 | 0-0.4Mpa | 1个 | 1个 |
| 9 | 密封圈 | 硅胶 | 1个 | 1个 |
| 10 | 风扇 |  | 1个 | 1个 |
| 11 | 电磁阀 |  | 1个 | 1个 |
| 12 | 排水、气波纹管 | 金属软管 | 2根 | 2根 |
| 装箱单 |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 |
| 2 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 3 | 产品质量跟踪卡 | 1份 |
| 4 | 产品质量证明书 | 1份 |
| 5 | 网兰 | 1只 |

# Text boxes

表1