循环水式多用真空泵

使

用

说

明

书

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区东方路971号钱江大厦18G

电话：51087198  51087298

一、功能与用途

本产品是以循环水作为工作流体，得用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵

为化工实验提供真空条件，并能向反应装置提供循环冷却水。

广泛用于蒸发、蒸馏、过滤、结晶、减压、升华等作业，是大专院校、医药化工、食品

加工等领域。实验室的理想设备。

| S |  | H |  | Z |  | III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泵类型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称的第一个字母 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 介质为循环利用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作介质为自来水 |
| 二、产品特点 |
| 1、节水效果明显。由于采用水循环作业，加入水箱内的水可循环使用，克服了那种用 |
| 直接放自来水方法获取直时大量浪费水的现象。现实测，以一个工作日连续作业计算，在达 |
| 到同样真空度的条件下，使用本产品可节水8吨以上。而且，一次加水，可长期使用。这在 |
| 水源缺乏或水压不足的实室尤其适用。 |
| 2、多功能综合使用。本机除可以提供真空条件外，还可同时进行循环作业，为反应装置 |
| 提供循环冷却水，本机与自来水源连接，通过适量补充注入水源，可以在较时间墨守成规连 |
| 续作来情况下，保持真空循环水质和水质不变，既可确保真空度不降，又能实现循冷却水的 |
| 供应。 |
| 3、造型新颖，使用方便。本机泵头直接浸入水中，整机高度较低、体积小、重量轻、移 |
| 动方便、可置于工作台上，便于操作观察，水箱上盖为活式安装，可以打开，便加水和检修 |
| 4、本个安装了两个抽起嘴，可单独或同时抽气作业，每个抽气嘴各装一个真空表，可以 |
| 方便地观察真空度，抽气通路上装有止回阀，可防止抽真空作业意外停机时，循环水回流被 |
| 抽到真空设备中去。 |
| 5、耐腐蚀、无污染。本机水泵部件采用不锈钢，不受酸碱等腐物的影响，同时也无油污 |
| 等污染实验室。 |
| 6、本机工作稳定可靠，噪音低。 |
| 7、本系列的III型泵，主要部件采用工程塑料，可耐酸碱蚀的塞真空泵。 |
| 8、本系列的IIIT型真空泵，系统采用不锈钢材质，水箱采用新研制的一种透明塑料，可 |
| 观看水泵的运行情况，可在教学中起直观教具作用。 |
| 9、本系列的IIIA型真空泵，主要部件采用不锈钢材质可耐有机溶剂（丙酮、乙醚、氯 |
| 仿）的腐蚀。 |
| 10、本系列的IIIY型真空泵，为不锈钢真空泵，其抽气管路亦采用锈钢，既耐酸碱等有 |
| 机溶剂的腐有可排除真空系统中橡胶的老化、裂纹、漏气的敝病。 |
| 三、技术指标： |
| 真 空 度：0.098Mpa(一个标准大气压，循环水温度0～25℃） |
| 单嘴抽气率：10L/min |  | 泵排量：60L/min |
| 水 箱 容 积：15L |  | 电机拉率：180W |
| 工 作 电 压：～220V±10% 50HZ |  | 噪音：＜50dB |
| 外形尺寸（mm):385×285×420 |  | 自重：15kg |
| 四、使用方法：（请参照附图） |
| 1、准备工作，将本机平放于工作台上，首次使用时，打开水箱上盖注入清洁凉水（亦可 |
| 可经由放水软管加水），当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水，但最长时间 |
| 每星期更换一次水，如不质污染严重，使用率高，可缩短更换水的时间，最终目的要保持水 |
| 箱中的水质清洁。 |
| 2、抽真空作业，将需要抽椇空的设备的向气套管紧密套接于本机抽气嘴上，检查循环开 |
| 关应关闭，接通电源，打开电开关，即可开始抽真空作业，通过与抽气嘴对应的真空表可观 |
| 察真空度。 |
| 3、当本机需长时间连续作业时，水箱内的水温将会升高，影响真空度，此时可将放水源 |
| （自来水）接通，溢水嘴作排水出中，适当控制自来水流量，即可保持水箱内水温不升，使 |
| 真空度稳定。 |
| 4、当需要为反应装置提供冷却循环水时，在前面第3条操作的基础上，将需要冷却的装 |
| 进水出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴，进水嘴上，转特环水开关置ON位置，即可实 |
| 现循环冷却水供应。 |

| SHZ-III型循环水式多用真空泵外观示意图 |
| --- |
| 1.电源开关 |  | 2.抽气嘴 |  | 3.电源指示灯 | 4.真空表 |
| 5.水箱小盖 |  | 6.扣手 |  | 7.散热窗 | 8.上帽 |
| 9.放水风罩 |  | 10.循环水进水咀 |  | 11.循环水出水咀 | 12.循环水转动开关 |
| 13.电机风罩 |  | 14.电源进线 |  | 15.保险座 | 16.水箱 |
| 五、附件：故障及排除方法、不温度条件下真空性能表、抽气系统修理说明： |
| SHZ-III型循环水式多用真空泵常见故障及排除方法 |
| 序号 | 常 见 故 障 | 查 找 部 位 | 排 除 方 法 |
| 1 | 真空度不上或真空表 | 1.电机转速不够或电压过低 | 检查电压是否稳定 |
|  |  | 2.真空瓶、止回阀赃物堵塞或腐蚀 | 清理内部赃物或更换新瓶、新阀芯 |
|  |  | 3.进水口、滤管网堵塞 | 清洗，掏出内部脏物 |
|  | 指不准 | 4.叶轮脱落 | 更换叶轮 |
|  |  | 5.真空表进水或漏气 | 甩出表内存水，使表针回零或更换新表 |
|  |  | 6.真空管路堵塞或管龟裂 | 清洗管路或更换新管 |
| 2 | 电机不工作 | 1.保险管烧断 | 更换新保险管 |
|  |  | 2.运转电容被击穿 | 更换与原来容量电压相等的新电容 |
|  |  | 3.电机绕组烧环 | 更换新电机 |
|  |  | 4.轴承磨损严重卡死 | 更换新抽承 |
|  |  | 5.叶轮裤堵死 | 清除杂务，矫正叶轮位置 |
|  |  | 6.线头虚焊或线卡松动 | 焊接牢靠，线卡卡紧 |
| 3 | 电机发热、噪音过大 | 1.轴承磨损 | 更换新抽承 |
|  |  | 2.叶轮磨损变形 | 更换新叶轮 |
|  |  | 3.电压不稳或电过低 | 查线路是否过载和有无低电压现象 |
| 4 | 水箱内水花翻腾 | 1.滤水管排水方向不下确 | 调整排水方向 |
|  |  | 2.水位太低 | 加水到溢水口 |
| 5 | 漏水 | 1.水箱放溢水咀松动或密封圈老化 | 拧紧水咀或更换密封圈 |
|  |  | 2.水箱破裂 | 更换水箱 |

| 六、不同温度条件下真空性能： |
| --- |
| 温度℃ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 真空度（MPA）～0.099 | ～0.099 | ～0.099 | ～0.099 | ～0.097 | ～0.096 | ～0.095 |
| mmHg | ～750 | ～750 | ～748 | ～746 | 736 | 732 | 724 |
| 我公司产品与国风外同行业产品比较，有极限宋霭龄空度高、抽速快的特点，改造后的新真空瓶在原基 |
| 上抽速又提高～30%。 |
| 七、抽气系统修理方法说明： |
| 1、把上罩侧面有四个螺丝卸掉后，上罩即可去下，可以看到上边图系统部位，B-2侧是止回阀。 |
| 2、止回阀结构图： |
| 3是阀芯，拆卸出来后端面水砂纸研麻以下，清洗干净，重新组装后，手摇顺阀长向摇动，耳听有响声即可 |
| 1可以旋掉，取出阀芯。 |

八、保修与服务： 本产口售出一年内，用户按规定使用而出现故障，由我公司负责维修，超出保修期出现故障，亦可由我公司维修，并收取元件成本费及维修费。 用户使用本产品前，主认真阅读产品使用说明书，严格按规定操作，出现质量问题可及时与我公司联系，我们随时提供咨询和维修和服务，满足用户的要求。