RG-160AT  台式高速离心机

主要技术性能

·微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。

·触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储。

·液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

·实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

·配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警

功能，安全可靠。

·采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。离心机获得美国FDA认证。

·具有9个程序升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

主要技术参数

| 型号 | RG-160AT |
| --- | --- |
| 最高转速 | 16000r/min |
| 最大相对离心力 | 23669×g |
| 最大容量 | 50mlx6 |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 时间设置范围 | 1s～99min59s/1min～99min |
| 整机噪音 | ＜65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 5A |
| 整机功率 | 750W |
| 外形尺寸 | 330×420×280mm(L×W×H) |
| 外包装尺寸 | 430×520×390mm(L×W×H) |
| 重量 | 20kg |

转子参数

| 转子编号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号角转子 | 1.5/2.2ml×12 | 16000r/min | 17800×g |  |
| 2号角转子 | 1.5/2.2ml×24 | 13200r/min | 16110×g |  |
| 3号角转子 | 5ml×10/12 | 13000r/min | 11400×g |  |
| 4号角转子 | 10ml×12 | 12000r/min | 14800×g |  |
|  | 15ml×8 | 12000r/min | 14800×g |  |
| 5号角转子 | 0.5ml×36/48 | 16000r/min | 23669×g |  |
| 6号角转子 | 50ml×6 | 11000r/min | 13000×g | 适用圆底管 |
|  | 50ml×6 | 11000r/min | 13000×g | 适用尖底管 |
| 7号角转子 | 1.5ml×48 | 13500r/min | 18251×g |  |