立式压力蒸汽灭菌器

使用说明书

上海三申医疗器械有限公司

SHANGHAI SANSHEN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD

YM30/YM50/YM75/YM100

立式压力蒸汽灭菌器使用说明书

医疗器械注册证：沪械注准20192110471

产品技术要求编号：Q31/0115000653C001-2019

医疗器械生产企业许可证：沪食药监械生产许 20000099号

压力容器制造许可证号：TS2231004-2024

消毒产品生产企业卫生许可证号：沪卫消证字(2006)第0037号

欢迎您选购我厂的产品，谨在此表示感谢。为了更好的使用本设备，在使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以便将来查阅。

一 般 安 全 要 求

请仔细阅读下列注意事项，以避免人身伤害，防止产品受到损坏以及可能发生的危险 。

注 意 事 项

- 本产品不得在易燃、易爆物的混合空气环境中使用。

- 电源插座必须装有连接地线.应确保电源插头插入牢固。切勿损坏电线或使用非指

定的电源线。电源线连接上的弹簧片为保护接地，应保持接触良好。同时供电电源以及使用环境应满足电磁兼容性的有关要求。

3、灭菌器应置于通风干燥、无易燃易爆物品的室内使用。

4、安全阀出厂时已校准合格，阀上的铅封及螺丝不得任意拆启。

5、灭菌物品堆放时决不可硬塞，保持自然间隙确保安全。

6、严禁与蒸汽介质接触引起爆炸或突然升压性的化学物品灭菌。

7、堆放灭菌器物品时，严禁堵塞安全阀、放汽阀的出气孔，必须留出空位确保空气畅通，否则安全阀和放气阀因出气孔堵塞不能工作，造成事故。

8、对不同类型、不同灭菌要求的物品，切勿放在一起灭菌，以免造成损失。

9、压力表使用日久后，压力指示不正确或不能回复零位，应及时予以更换，平时应定期送有资质的单位进行校验，若不正常，应换上新表。

10、安全阀应定期检查可靠性，如压力表指针已超过0.17Mpa时安全阀不起跳则必须立即停止使用并更换合格的安全阀。

11、灭菌器应在室内使用，操作人员须经专门培训，考核合格者才能上岗。不得在公共场所使用。灭菌器工作时，操作人员不能远离工作岗位。

12、本产品严禁对诸如：酒精、汽油等高挥发物质和其他液体进行密闭加热。

13、灭菌器锁闭器盖时应按盖子表面警示牌的要求和本说明书规定操作，否则有可能会造成人为的不安全事故。

14灭菌器上标有各种警告和警示标记，操作者必须详细了解。

14.1 警示标记：

| 序号 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 警告，注意，详见说明书 |
| 2 |  | 小心烫伤，符号表面附近高温 |
| 3 |  | 当心触电，操作和维修前请断电 |
| 4 |  | 接地标识，保护接地， |

14.2警告与警示标记    含义。

14.2.1 警告：可能会对人体造成严重伤害等情况内容表示。

如果不按使用说明书规定的方法操作，可能导致人员伤害事故

14.2.2请务必仔细阅读说明书并严格按照说明书要求操作保养和维修。

14.2.3打开灭菌器盖前，必须确认灭菌室内压力降到0 MPa方可打开，强行打开会喷出高温高压蒸汽，导致烫伤事故发生。

14.2.4 灭菌器应置于通风干燥、无易燃易爆物品的独立的建筑物内使用，要求地面平整并且不与其它设备及有腐蚀性物品放在同一建筑物内。

14.2.5消毒器使用时应消毒室内，有专人操作，不得在公共场所使用。

14.3警告与警示    含义

14.3.1如果灭菌室温度过高时打开，会有大量热气从灭菌室冒出，请不要将脸、手或身体其它部位靠近灭菌室蒸汽出口，以免烫伤

14.3.2请勿接近蒸汽排气口，不得堵塞蒸汽排气口，以免发生意外。

14.4警告与警示    含义

14.4.1灭菌器电源火线、零线和接地线必须按照标志与网电连接，零线和地线不可并接。

14.4.2电源线不得与强酸碱接触，走线管道要可靠安全的固定。

14.4.3灭菌器使用完毕应将电源断开。

14.4警告与警示    含义

灭菌器有保护接地，与外界接地必须牢固，不可零线和地线同接。

15、电磁兼容性

15.1根据说明书提供的电磁兼容性信息进行安装和使用。

15.2警示：便携式和移动射频通信设备可能影响本产品。

15.3 警示：灭菌器不应与其它设备接近或叠放使用。

15.4 指南和制造商的声明----电磁发射

| 指南和制造商的声明----电磁发射 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灭菌器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证在这种电磁环境下使用： |  |  |
| 发射试验 | 符合性 | 电磁环境----指南 |
| 射频发射 GB4824 | 1组 | 本产品仅为其内部功能而使用射频能量，因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。 |
| 射频发射 GB4824 | A类 | 本产品适用于在非家用和与家用住宅公共低压供电供电网不直接连接的所有设施中。 |
| 谐波发射 GB17625.1 | 不适用 |  |
| 电压波动/闪烁发射 GB17625.2 | 不适用 |  |

15.5指南和制造商的声明----电磁抗扰度

| 指南和制造商的声明----电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭菌器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证在这种电磁环境下使用： |  |  |  |
| 抗扰度试验 | IEC 60601 试验电平 | 符合电平 | 电磁环境----指南 |
| 静电放电 GB/T17626.2 | ±4KV 接触放电 ±8KV 空气放电 | ±4KV 接触放电 ±8KV 空气放电 | 地面应是木质、混凝土或瓷砖。如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4 | ±2KV对电源线 | ±2KV对电源线 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 浪涌 GB/T17626.5 | ±1KV线对线 ±2KV线对地 | ±1KV线对线 ±2KV线对地 |  |
| 电源输入线电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T17626.11 | ＜5% UT，持续0.5周期 (在UT上，＞95% 暂降) 40% UT，，持续5周期 (在UT上，＞60%)暂降） 70% UT，持续5周期 (在UT上，＞30%暂降) ＜5% UT，持续5s (在UT上，＞95%暂降 | ＜5% UT，持续0.5周期 (在UT上，＞95% 暂降) 40% UT，，持续5周期 (在UT上，＞60%)暂降） 70% UT，持续5周期 (在UT上，＞30%暂降) ＜5% UT，持续5s (在UT上，＞95%暂降 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果灭菌器的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐采用不间断电源。 |
| 工频磁场 GB/T17626.8 | 30 A/m | 30 A/m | 工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性 |
| 注：UT指施加试验电压前的交流网电压 |  |  |  |

15.6指南和制造商的声明----电磁抗扰度

| 指南和制造商的声明----电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭菌器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证在这种电磁环境下使用： |  |  |  |
| 抗扰度试验 | IEC 60601 试验电平 | 符合电平 | 电磁环境----指南 |
| 射频传导 GB/T17626.6 射频辐射 GB/T17626.3 | 3 V（有效值） 150KHz to 80MHz 3 V/m 80MHz to 2.5GHz | 3 V（有效值） 3 V/m | 便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近本产品的任何部分使用，包括电缆，该距离应由与发射机频率相应的公式计算 推荐的隔离距离d=1.2 d=1.2 80 MHz to 800 MHz d=2.3 800 MHz to 2.5 GHz P---根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位为瓦特（W）； d---推荐的隔离距离，单位为米（m）。 固定式射频发射机的场强透过对电磁场所勘测来确定，在每个频率范围都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰 |
| 注：在80 MHz 和 800MHz频率上,采用较高频段的公式 注2： 这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响 |  |  |  |
| a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话式地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的磁场环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得本产品所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测产品以验证其能正常运行。如观测到不正常性能，则补充措施可能是必要的，比如重新调整产品摆放的方向或位置。 b 在150KHz-80 MHz整个频率范围，场强应低于〔3〕V/m。 |  |  |  |

15.7 便携式和移动式射频通信设备与本产品之间的推荐隔离距离

| 便携式和移动式射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式和移动式射频通信设备（发射机）和本产品之间最小距离来防止电磁干扰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发射机的最大额定输出功率 W | 对应发射机不同频率的隔离距离/m |  |  |
|  | 150 KHz to 80 MHz d=1.2 | 80 MHz to 800 MHz d=1.2 | 800 MHz to 2.5 GHz d=2.3 |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上述未列出的发射机最大额定输出功率，推荐距离d，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。 注2： 这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |

本仪器上使用的安全标记：

注意！

B型

请参阅说明书

- 概述

本产品采用我司独特的径向自胀密封结构，器盖有气压弹簧杆支撑，灭菌过程的加热和保温计时实现微电脑数字化控制，该产品应用下排汽法原理设计，因此具有操作方便、适用范围大、性能稳定、显示清晰、移位便捷、使用安全、灭菌效果良好的特点。

1  灭菌因子及强度

压力蒸汽灭菌器以饱和蒸汽作为灭菌因子。灭菌室中放置规定的标准试验包，在121℃条件下保温30min，试验包中央的指示菌：嗜热脂肪杆菌芽孢可全部灭杀。

2  灭菌原理

灭菌物品在压力环境中，灭菌室内的空气利用重力置换原理，使热蒸汽在灭菌器中从上而下将冷空气从储物桶底部的排汽管通过放汽球阀排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代。同时饱和蒸汽释放潜热，迅速潮润、加热被灭菌物品。当达到灭菌温度后，保温一段时间，使微生物组织遭到破坏而被杀灭，以达到灭菌的目的。

灭菌指示菌——嗜热脂肪杆菌芽孢灭菌片在121℃条件下，灭杀90%所需时间D121值为1.3～1.9ｍin，杀灭时间（KT值）≤19min，存活时间（ST值）≥3.9min。

3  杀灭微生物的类别

可以杀灭一切微生物包括芽孢。

4  适用范围

主要供医疗机构在室内对可耐压力、高温蒸汽的医疗器械进行杀灭微生物用。

本产品不适用以生物安全为目的的材料、器械、器皿、培养基以及废弃物等物品的灭菌，以防止通过气溶胶等方式传播的致病因子对人员、动植物或环境造成污染。根据国家标准GB19489-2008实验室生物安全通用要求,本产品适用于一级防护水平的实验室，适用于操作在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

- 主要技术条件

- 适用电源：  交流电（∽）；  电压 ：220V   频率：50Hz

- 供电设施： （1）输电电线截面不小于2.5mm2

（2）保险丝（熔断器）应在25A

（3）建议设施的开关选用小型断路器（25A）

- 产品最大耗用功率： 升温时：3kVA＋10％/30、50、75L  3.5 kVA+10%/100L

- 灭菌温度许可设置范围： 室温＋5℃～126℃

- 保温时间设定范围：  1～99.59分钟和小时两个单位段。但是灭菌温度设121℃时，保温时间应大于等于20分钟；灭菌温度设126℃时，保温时间应大于等于15分钟。其他温度段时间可在范围内设置。

- 温度安全控制： 设定温度+2℃（采取停止加热，声、讯提示）

- 过压释放压力： ∽ 0.17MPa（安全阀泄放）

- 储物篮配置：     一个

- 灭菌用介质（水）：医用蒸馏水

- 容器空间尺寸：  φ388×400/30L；φ388×560/50L；φ388×670/75L；

φ388×780/100L

- 整机总质量：     60/30L； 70/50L；82/75L；95/100L（单位：kg）

- 灭菌器工作性质： 灭菌器的工作制为连续性运行

- 灭菌器的绝缘类别： 基本绝缘

- 设备类别：与网电源为永久性连接式设备。

- 过压类别：  Ⅱ级

- 污染等级：  Ⅱ级

- 正常使用工作环境： 环境温度：5～40℃    相对湿度：≤85%（不凝露）

大气压力：70kPa～106kPa    海拔：≤2000m

灭菌器用水不影响灭菌过程，不破坏灭菌器和灭菌物品

三、禁忌和警示

本产品不得在易燃、易爆物的混合空气环境中使用。

本产品严禁对诸如：酒精、汽油等高挥发物质进行密闭加热。

本产品的灭菌对象接触过未清洗干净或本身就是含有氯离子和氯根的物质，分解出来的氯离子，会对不锈钢产生晶间腐蚀，长期使用会使容器长生锈斑甚至裂纹。

压力蒸汽灭菌方法不能用于凡士林等油类和粉剂的灭菌。

本产品的温度设置必须在产品说明书规定的允许范围内操作，决不可超越范围提高设定温度。

灭菌物品堆放时应将提篮取出，先在底层储物桶堆放物品,网篮内的物品堆放在桶外进行。堆放物品时决不可硬塞，保持自然间隙。

灭菌器的供电电源必须符合技术条件的规定。设备必须按要求可靠保护接地。严禁无保护接地使用设备。无保护接地使用设备将会使人触电。

灭菌器的供电电源以及环境应满足电磁兼容性的有关要求。

灭菌器的操作人员应经专门培训，考核合格者才能上岗。

灭菌器工作时，操作人员不能远离工作岗位。

灭菌器锁闭器盖时应按盖子表面的警示牌的要求和本说明书的规定操作，否则有可能会造成人为的不安全事故。

操作者（包括安装者）应事先仔细阅读本说明书，并按说明书的要求进行操作。

灭菌器必须在压力泄完（表压回零），同时温度降到100℃以下后才能启盖。

- 型号、主要结构及性能特点：

型号说明

本公司该系列产品的型号为：  YM ××

YM——  表示医用灭菌器

××——  用数字表示设备的容积。如75即容积为75升

主要结构

灭菌器由加热桶（器体）、器盖及器盖锁闭装置、密封圈、加热管、进水电磁阀、安全阀、压力表、放水、放汽球阀、液位传感器、温度传感器、安全联锁系统、操作控制台、执行电气元件和机箱、机架等主要工作零部件和控制元件组成，承物器具为储物桶和不锈钢网篮。

本产品的性能特点

1、本产品容器构件和与灭菌物接触的部件均选用优质不锈钢材料，经成形、氩弧焊、抛光等工艺制成，具有耐腐蚀、使用寿命长的优点。

2、产品器体、器盖和安全附件的设计、制造均符合NB/T47052-2016《简单压力容器》和TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。

3、采用微电脑控制技术，配以触摸式按键和LED发光管、数码管，能使运行情况动态显示。

4、灭菌主要参数（灭菌温度和保温时间）可在规定范围内按需设置。不变更设定参数，前一次的设定将永久保留。一旦运行灭菌过程自动按程序进行（排放冷空气除外）。

- 显示屏、按键及压力表在与人视线垂直的斜面上，令操作和观察读数、信号都十分方便、清晰。

6、灭菌器采用公司独特的径向自胀式密封结构，密封性能稳定、方法简便。灭菌器密封圈采用硅橡胶模压制成，使用寿命长。

7、灭菌器器盖通过盖顶手柄带动转销实现锁紧和开启。气压弹簧撑杆支撑使得启盖时极为省力和安全。

8、高温直接影响的区域，除了用保温材料隔热外还用热绝缘塑料防护，能有效防止热灼伤的不安全因素。

9、通过排汽球阀可以排出腔内冷空气，保证腔内纯蒸汽的灭菌环境。不会因为环境空气的存在，影响热传导效率，影响灭菌效果。

10、控温程序中的PID（自整定）功能，一旦选择执行，能有效地防止加热时的冲温现象，提高升温稳定性（尤其适应于经常变动不同导热系数的灭菌对象和存放量）。

11、多重安全装置。一旦某一器件意外故障，能有效地避免操作人员和设备造成伤害、损坏。

- 如果器盖两个手柄未能同时达到锁紧位置，设备不会加热而产生蒸汽。

- 灭菌器装有安全联锁系统，在工作状态下器内产生压力后，压力锁的锁舌升起挡住锁销，防止手柄转动退锁。同时，当器内压力未完全释放，也不能转动手柄打开器盖。

- 灭菌器通过安全压力的预热，自我检测安全连锁装置，只要有一个压力锁失效（不能工作），灭菌器将停止继续工作，只能维持在安全压力范围内。

- 灭菌器器内温度超过设定温度2℃时（正在“自整定”操作时除外）系统会停止加热，避免继续升温升压。并有声、讯（蜂鸣器和数码管）提示。

- 器内压力超过0.17MPa时，安全阀会排汽泄压，使压力回到安全线之内然后关闭阀门。器内压力达到0.18MPa时,设备会发出报警声。

- 器内的介质水如果低于设计低水位时，设备会停止加热，保护加热管可能干烧而损坏。由“缺水”指示灯提示。

12、具有自动进水，缺水后补水的功能。

13、箱体底部有脚轮支撑，前方为带刹车的万向脚轮，后面为定向脚轮，因此移位便捷定位方便。

五、使用方法：

- 准备工作

1、开箱

（1）开箱以后，应先验收公司随机提供的全部文件。其中有《使用说明书》一本；《特种设备制造监督检验证书》一份；《简单压力容器产品合格证》一份；《简单压力容器竣工图》一份；《简单压力容器使用说明书》一份；《产品质量反馈卡》一份。这些文件应妥善保管。

（2）收妥文件后，请先仔细阅读《使用说明书》。从中您可以了解本产品的性能、特点、安装要求、操作使用方法、维护保养方法等。说明书的封底有公司详细的通信地址和电话、网址、电子邮箱等信息。操作者可以复印一份留在手头上备用。

（3） 请轻轻地将灭菌器从装箱的底板上推下，并移到预先设想就位的位置，（设备放置的周围应至少各留50cm的空间）踩下两个前轮的刹车就位。

（4）按箱盖上指示要求，先转动右侧黑色手柄，后转动左侧红色手柄，松开锁销，打开器盖。取出存放在器内的物件。

注：设备放置位置的要求：

- 设备放置的周围应至少各留50cm的空间；

- 放置设备的地面应坚固、平整、光洁，保证设备使用的稳定性；

- 设备的左侧距离设备1m处，应有一个供水的水源接口；

- 设备的后侧地面或近墙根处，应有一个直径不小于60mm通向室外的孔，以便引导水管排水和排汽。

使用前应先阅读说明书，并按说明书的要求操作，如果不按本说明书规定的方法使用设备，可能会损害设备所提供的防护。

2、启盖

请用左手轻轻按住盖顶，请按盖顶上告示顺序要求和手柄处标记方向，先转动右边的手柄（黑色），到手柄止；再按标记方向转动左侧手柄（红色），到手柄止。放松左手，轻轻抬起器盖即可。（注：顺序搞错手柄将无法转动）

3、清洁

首次使用前，开盖后，应取出篮盖、网篮和放在网篮里的附件，用半干的干净毛巾揩净网篮、储物桶、篮盖、器盖内侧和桶壁以及桶底的搁板。（器盖内中心的金属小杆是温度传感器，请不要随意拉动和受力）

4、接电源

本设备为与网电源永久性连接的。设备的最大耗电功率超过3.5kW，所以用户必须在建筑上为设备专门配置一块专用的控制配电板。

配电板上应配有一个带漏电保护的小型断路器（开关），该断路器又必须符合GB 14048.1和GB 14048.3国家标准的要求。配电板应安置在设备的附近，随手可以操作的部位，并标有“灭菌器专用”的标记。

- 小型断路器输入电线和输出到设备的电线应按规定接装，电缆线径不小于2.5mm2的铜芯线，电压为交流220V。棕色线接相线，蓝色线接零线。

- 设备电缆的保护接地线为黄绿色，一定要接在接地线桩头上，而且必须牢固。

- 设备不用时，必须断开配电板上的小型断路器。

注意：

所有接头与电线的连接必须牢靠。

所选择的小型断路器电源电压为交流220V 50Hz额定电流25A。

接地线不允许进开关。

以上工作结束后关闭设备开关，并断开断路器。

配电板的安装应由专业电工按本说明书的要求操作。

5、接水源

由于灭菌器压力容器部件的设计规定所用介质水应是医用蒸馏水。同时，为实现设备自动加水和补水的功能，用户应为此自行配置一个架高的储存医用蒸馏水的水槽（水槽可以用不锈钢制成或市购的塑料桶改装），水槽的底部接装管道，管道中间安置一个管道增压泵，增压泵出口管道上加装塑料龙头，塑料龙头与设备之间用随机附件提供的进水软管连接。

- 随机附件进水软管——是供水源与设备连接用的。

- 设备的进水口在箱体的左后方，有指示牌对应的接口。进水软管有螺母一端与设备连接。另一端是快卸接口，先舍去金属连接头，然后拉动软管端头的白色活动环，套到水槽出水龙头连接后松手即可。

6、驳接出水管或出汽管

灭菌器工作时需要排放蒸汽，工作结束后又需要排放浓缩水，请用户在机箱背后指示的排水、排汽口上驳接放水、放汽管，以便将蒸汽和水排放出室外或下水道，以免影响室内环境。

注意：

驳接的出汽管或出水管应顺势向下，中间不能产生U形积水环节，以保证排汽排水畅通。

灭菌过程排放的蒸汽释放在室内会增大室内的湿度，高湿度的环境可能会在电脑板上形成凝露，造成人为的故障。

向室外排放蒸汽和浓缩水应不能造成对环境和安全的影响。

公司建议：

由于灭菌器工作过程中或多或少会排出一定蒸汽，环境中的高湿度会因季节原因，在电脑板和电气元件上产生水滴，从而造成不必要的故障，因此，在灭菌室设备后上方的墙上一定要安装一个不小于400㎜的排气扇。用以抽排散发的蒸汽，保证室内空气的湿度符合使用条件，不至于造成因凝露的人为故障。

7、堆放

本产品向网篮内堆放物品应在桶外进行。

待灭菌的物品予以妥善包扎，先在底层储物桶里堆放，然后堆放网篮中的包裹。多层堆放请交错位置，这样有利于蒸汽的穿透从而提高灭菌效果。

储物桶和网篮里堆放的物品不要高于口面，否则有可能会影响上面网篮的叠放和篮盖，也可能会影响器盖的关闭。

对医院而言，灭菌的物品都要用布包裹起来，用以防止灭菌后的二次污染。因此灭菌后包裹是否被灭菌过程形成的蒸馏水侵湿尤为重要。

公司要求包裹物品和堆放时必须做到：

- 需要灭菌的布料本身一定要很干燥，本身含水份较多的布料，在通过蒸汽加热时，会形成更多的冷凝水，使包裹变得更湿。

- 新购置的布料，使用前应反复清洗，洗净棉纱布料内的浆料，直到手感完全柔软以后才行。严禁新购带色的布料直接灭菌。

- 包裹的大小和包扎的松紧应加以控制。过大和过紧的包裹不仅可能影响内部的灭菌效果，同时也会影响包内潮湿气体的散发而造成湿包。

- 包裹内有器械同时灭菌的，应把放器械的盘口朝下或把盘竖着放，并且在器械的周围垫放吸水性强的毛巾。防止加热时产生的冷凝水积存在盘内，取包时浸湿周围的棉织物品，同时，此包应放在堆放物的下层。

- 包裹放置时应避免包裹与桶壁接触，以免沾染桶壁在加热时形成的冷凝水。

注意 ：

堆放物品时切不可用力挤压物品，以免造成网篮变形、损坏。同时也会因为过分挤压后影响灭菌效果。

当网篮装好物品后就可以把网篮放进加热桶内，并盖上篮盖。

8、合盖

在合盖前，请检查密封圈的嵌入位置，一定要使密封圈的定位肩与器盖的外圆口接平，如果发现密封圈有局部下滑，应用手推一把或用镊子尾部通过密封圈的开口对底部顶一下，直到复位为止。同时，每次使用前应用拧干的干净湿抹布沿着密封圈的外周和桶口密封部位的内周擦一下，防止密封部位粘有异物后会漏气。

合盖前还应检查篮盖的捏手不要高出桶口的口面，以免碰到盖上的温度传感器。

压下器盖，请按盖顶上告示顺序要求和手柄处标记方向，先转动左边的手柄（红色）到手柄止；再按标记方向转动右侧手柄（黑色）到手柄止，当盖子已经锁好，即可松手。（注：启盖和合盖手柄转动顺序相反，搞错手柄将无法转动）

注意，手柄转动时一定要感觉已经到达止点（转动角度为90°），千万不能马虎，否则有能会引起危险或不能工作。手柄是否到位一方面要凭手感和转动角度，另外操作面板上的“闭门”亮了，表示手柄已经到位。

- 了解面板

下面是操作面板的示意图：

左边是一个压力表，工作时压力表指针指示器内的压力值，如果器内冷空气排尽指针指示的刻度外圈值是压力对应的参考温度值。

压力表边上上面的指示灯叫“闭盖”灯，灯的颜色为黄色。

压力表边上下面的指示灯是连锁装置检查信号。锁紧装置工作正常，信号灯亮。

“温度”栏下有数码管、指示灯和微动开关组成。

上排数码管为红色，显示的是实时器内温度，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名。

下排数码管为绿色，显示的是设定灭菌保温值，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名下的参数。

在上排数码管的两边各有两个指示灯。

左上方的指示灯是加热输出指示灯叫“OUT”灯，此灯为绿色，此灯亮表示温度控制电路有加热信号输出，初加热时此灯常亮，当温度接近设定温度时该灯会闪亮，加热信号间歇性输出。

左下方的指示灯是自整定信号灯，叫“AT”灯，当选择了“自整定”功能后，此灯会闪亮，该灯为黄色。

右上方的指示灯叫计时输出指示灯，用ALM1表示，当器内温度到达计时启动点时，该灯亮。该灯为红色。

右下方的指示灯叫超温报警指示灯，当测得的温度超过设定温度2℃时，该灯亮，该灯为红色。

温度栏的下部有四个操作温度内容的微动开关，成菱形装排列。如图：

左边的叫设定/确认键，用“SET”表示。

上边的按键叫上调键，在设定操作和二层参数修改时将数字正向调整用。

下边的按键叫下调键，在设定操作和二层参数修改时将数字反向调整用。

右边的按键叫移位键，在设定操作和二层参数修改时移动可修改数位用。以上四个操作键的作用见下（三）操作章节中。

在温度栏的左边是“时间”栏，时间栏同样由数码管、指示灯和微动开关组成。

上排数码管为红色，显示的是计时累计时间，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名。

下排数码管为绿色，显示的是设定保温时间值，在操作二层以下菜单时，显示的是文件名下的参数。

在上排数码管的两边各有两个指示灯。

左上方的指示灯是计时开始指示灯叫“BEG”灯，此灯亮表示开始计时如果此时的温度波动超过了计时点，该灯会灭。

左下方的指示灯是计时结束信号灯，叫“OVE”灯，当累计时间达到设定时间，此灯会闪亮。

右上方的指示灯叫小时单位指示灯，用“HUO”表示，当选择计时单位选为小时后，该灯亮。该灯为红色。

右下方的指示灯叫分钟单位指示灯，用“MIN”表示，当选择计时单位为分钟后，该灯亮，该灯为红色。

温度栏的下部有四个操作温度内容的微动开关，成菱形装排列。如图：

左边的叫设定/确认键，用“SET”表示。

上边的按键叫修正键，在设定操作和二层参数修改时将数字正向调整用。

下边的按键叫移位键，在设定操作和二层参数修改时移动可修改数位用。

右边的按键叫清零键，用“RET表示”，在已经开始计时后，若要重新从零开始计时，按该键可以清除已经计得的时间。

以上四个操作键的作用见下（三）操作章节中。在设定操作和二层参数修改时将数字反向调整用。

左边一列四个指示灯最上面的是电源指示灯，当运行开关打开后，此灯亮，此灯为绿色。第二个指示灯叫加热指示灯，当加热管处得电后该灯亮，表示加热管已经工作（电压正常、加热管完好）。此灯为黄色。第三个灯叫水位检测灯，当桶内的液位低于设计最高水位时，此灯闪亮，仅表示正在检测水位。灯为白色。第四个是缺水指示灯，当桶内的水位低于设计最低水位后，该灯也会闪亮，可以作为断水报警灯，为红色。

排汽设置包括键钮暂无意义。

（三） 操作

| 图示： | 操作说明： |
| --- | --- |
| 一、送电 | 推上配电板电源开关，使设备得电。 设备得电后，控制板上的指示灯和数码管都会短时间的闪亮，几秒钟后就停止闪动，显示稳定。 |
| 二、设置时间 | 设定本次工作的时间： ⑴、首先检查当前设定时间的单位是“分钟”还是“小时”，若时间时间栏中“HOU”灯亮那么时间单位为小时；如果“MIN”灯亮则时间单位是分钟。更改时间单位的方法： a、按住设定键“SET”5秒后放手，设定值显示屏（绿色）此时显示时间单位代号“1”或“0”。“1”表示时间单位为小时；“0”表示时间单位为分钟。可用“△”键修改计时单位。按动“△”可以使显示屏的代号在“1”和“0”之间转换。一般选“0”，时间单位为分钟。仪表可设定计时99.99分钟，通常的灭菌时间都能满足。 b、修改后再按一下“SET”后松手，确认修改。1分钟后，选定的计时单位指示灯应亮。表示修改完成。 ⑵、设定计时时间值： a、点按“SET”键，设定值显示屏中所显数字是当前设定的工作时间。如果要修改保温时间，可以通过“△”上调键和“＜”移位键进行。按动上调键，闪动的数字递增向上跳动；按动移位键，闪动的数字会由右向左移动。正在闪动的数字是可以被修改的数字。按照被消毒的对象设定需要的时间。小数点前两位数字是主要设定数。 b、设定完毕，再一次点按“SET”键一次予以确认。 根据有关标准的要求，当温度设定为121℃时，时间设定少于20mim，当温度设定126℃时，时间设定少于15min，系统不予认可，出现的时间设定值为下限值。 |
| 三、设置温度 | 设定本次控制的温度： 温度栏中上排数码屏为实测温度显示，下排数码屏为设定温度值。不同的灭菌对象有它所需要的不同温度，所以应根据灭菌对象设定灭菌温度。使用数码屏下面的“SET”、“△”、“▽”、“ ”键可以进行设定。 ⑴、点按“SET”设定键，设定屏的末位数会闪动；点按“△”、“▽”键闪动的数字会递增向上或递减向下变动数字，如果按住上调键或下调键不放，递增或递减变动会增快；点按“ ”移位键可以改变闪动的数字。与时间仪表一样正在闪动的数字是可以被修改的数字。 ⑵、修改好设定温度值后，点按“SET”键一次予以确认。设定数码屏保留设定的数值。 |
| 四、开始运行 设置结束后，拨动控制板右侧的运行开关到“开始”的位置（开关“┃”符号在下）。设备就开始自动加水了，当面板上的“水位”和“补水”指示灯，由闪动状态变为熄灭时，表示水位已经到达预定高度。此时控制板温度显示屏左边的“OUT”指示绿灯和“加热”黄灯亮，表示设备已经开始加热。 在加热过程中由于水位下降，水位检测指示灯会由灭变为闪亮，表示水位已经离开最高点，信号表示水位检测正在进行。 |  |
| 五、加热过程 加热开始后，应立即打开下放汽阀，排出桶内的冷空气。观察排汽口，直到有较急蒸汽排出，关小下放汽阀。使出汽口有微汽排出。 灭菌过程中微开下放汽阀有利于灭菌效果。 |  |
| 六、PID（自整定）功能的应用： 当您改变了影响灭菌条件的因素：数量的骤变、灭菌的温度、灭菌的对象等，请用自整定功能，能有效提高灭菌效率和质量。 操作：当温度到达115℃时，长按温度区域的“▲”键（约十秒），温度显示屏左下黄色指示灯闪亮后松手。电脑会自动修整“P、I、D”的内部参数值。温度值在设定值附近上下几次后，闪动的黄灯灭，则自整定结束。 在“自整定”时，超温达2℃不会关闭加热电源，不会报警。灭菌室温度到达计时点时亦不会计时，“自整定”结束后恢复到正常控制状态。 |  |
|  | 2、计时保温： （a）当温度到达距离设定温度-0.5℃时，设备开始自动记录保温时间。 （b）时间仪表上排计时数码屏由末位开始翻动，用顺计时的方法，累计记录保温时间。计时数码屏左上角“BEG”指示灯和温度仪表右上角“ALM1”指示灯亮。 如果有什么原因，需要重新计时，请按“RST”清零按钮，原来已经记录的时间取消，计时从零开始。 （c）累计记录时间到达设定的时间值时计时数码屏显示“END”，指示灯“BEG”灭，而“OVE”亮。同时蜂鸣器提示。 用户可以根据灭菌的对象实际需要，如要放汽降温和降压的，必须打开放汽阀，从放汽管放汽达到降温、降压。直到压力表指针回到“0”后。还必须等到桶内温度降到90℃后才可以开盖（当温度降到90℃时，有1分钟的声讯提示）。 |
| 七、泄压、降温、开盖： 灭菌结束开盖操作时，在抬盖的时候，请适当将头后让和左手戴上手套，以免器内蒸汽烫伤手或脸。 泄压：灭菌保温时间到达以后，打开放汽球阀排放压力蒸汽，实现泄压降温。桶内的压力全部泄放完毕后，等待开盖。 降温：灭菌器开盖的时机，应根据不同的对象而定。包裹类灭菌应带到桶内温度降到90℃时开盖；纯器械或器皿类灭菌一般压力回零温度降到100℃时开盖。在等待时间里放气球阀不能关闭。 对于织物包裹类的开盖方法会直接影响到灭菌包裹的潮湿程度，因此用户应按本说明书的方法操作，以获得可以接受的效果。 开盖：请用左手轻轻按住盖顶，按盖顶上告示顺序要求和手柄处标记方向，先转动右边的手柄（黑色）到手柄止；再按标记方向转动左侧手柄（红色）到手柄止。放松左手，轻轻抬起器盖即可。（注：顺序搞错手柄将无法转动开盖） 公司提示：取出的包裹应立即传递到无菌室内，并放置到上下左右都能透气通风的非金属制成的料架上。不要把发烫的包裹放在金属表面，不要重叠堆放，更不能立即用塑料防尘罩盖起来。应控制无菌室内的湿度，使之在60％以下，同时必须使无菌室室内的空气流动。 |  |
| 八、结束 | 依次关掉设备总电源开关以及水源阀门； 将配电板电源开关（闸刀）拉下切断电源。 做好必要的清洁工作。 |

灭菌温度与保温时间与包裹的大小，扎包的松紧以及一次灭菌量的多少以及它们的堆放间隙有关，所以灭菌温度与保温时间参数的设定，直接会影响灭菌效果，灭菌温度和保温时间的实际使用参数，应得到灭菌效果的确认后才能确定。

- 注意事项

除了本说明书前面叙述的内容中加浓字体的强调内容、警告内容外还要关注以下注意事项

（1） 供电电源的电压和电流允许值，必须符合设备和本说明书规定的需要值。

（2） 供电电源配电板必须配备接地端子，并与设备的接地线（双色线）牢固连接。

（3） 供水水源必须有符合技术要求的水压，操作期间并将供水阀常开。

（4） 每次实施作业前必须先将配电板电源开关打开，使设备得电，然后打开设备电源开关，等指示讯号正常后，才打开“运行开关”开始工作。

（5） 灭菌过程中操作人员应随时观察压力表的压力指示，在正常排放冷空气的情况下，压力超压而安全阀又不能释放气压，应立即关闭运行开关和电源开关,并完全打开下放汽阀，等其降压降温后再检查或维修。

（6） 包裹内夹有金属器械和盘类器皿同时灭菌的时候，必须将盘口向下或竖直放置，防止加热时产生积聚的冷凝水浸湿布包。

（7） 使用蒸汽无法渗透的材料包裹灭菌对象，会影响灭菌效果。使用经浆水漂过的布包裹物品，同样会使灭菌效果受到影响。

（8） 灭菌结束，在开盖时和取物时操作者应戴长统手套，一定按第12页“开盖”章节要求操作。否则，桶内残存的高温蒸汽和还处高温的物体会烫伤皮肤。

（9） 采用自然降压降温方法，应当温度降到100度以下后，才能开盖取物。但不要温度自然冷却过低，以防产生负压，设备受损。

（10）常规物体灭菌结束后，启盖一定要等到压力表指针回零、器内温度降到90℃以下操作。启盖时一手轻压机盖另一手先转动右侧（黑色）手柄，后转动左侧（红色）手柄只能按顺序进行，否则手柄将无法转动。

（11）压力表表压已经回零，但是锁盖手柄仍不能转动时，不允许强行操作，防止设备损坏。

（12）不同类型的物品，不同灭菌要求的物品，切不可放在一起作业。

（13） 每天的最后一次灭菌结束放汽时，同时打开放水球阀，应放尽桶内的浓缩水。

（14）设备使用结束后，请轻轻抹去锅体和盖内以及密封圈上的水珠。不使用灭菌器时，器盖不要关闭。密封圈表面不允许涂抹油脂类物质。

（15）安全阀、压力表使用久后会失灵，每次工作时请多加注意。

（16）作为压力容器的安全附件安全阀和压力表应按国家的有关规定，由专门单位定期实施校验。

（17）设备运行时操作人员不能离开现场，一旦设备故障报警时，可以及时采取措施。

（18）设备具有一定的重量，安置的地面应具有足够的承压能力，同时地面应具有基本的水平状态。

（19）设备的安装位置，应不会导致电源的难以断开。

（20）当设备开始工作后，发生不能继续工作的故障的时候，应立即切断工作电源，并打开下放汽阀，将桶内的压力完全释放后（至少是压力表指针回零），才能打开器盖。然后与本公司联系维修事宜。

本设备属于永久性连接设备，就位后应将前方两个的脚轮刹车踩下，设备在工作时不允许移动。如果需要移动设备的安放位置，应在不工作的情况下，断开断路器，并卸掉原先接装的电源线、进水管和排汽排水管，然后松开前轮的刹车，利用轮子的滚动移位。

重新就位地方的供电、供水和排汽排水的条件应符合前述要求。

（21）按照《特种设备安全法》规定，使用单位负责本设备的使用和安全管理。简单压力容器部件在设计建议使用期内（7年）无需申请压力容器的使用登记手续，也不需要进行定期检验。

（22）使用单位应当建立设备安全管理档案，对设备进行定期保养、检查并且记录存档，发现异常情况时，可以与本公司联系。

- 维护保养

1、定期用手动方法通过杆状工具，在桶内有一定压力（约0.1MPa）的时候，拨动安全阀的小扳手使其放汽，这样可以防止安全阀的失灵。

2、压力表，安全阀应定期检定，请与当地技术监督机构联系。拆卸后重新安装的时候一定要通过检查，在工作时接口没有漏汽的条件下复位其他结构。

3. 经常用杆状工具通过台面锁紧孔点触检查压力锁，并在压力锁的锁舌上和根部滴加少许润滑油，防止机械摩擦力增加对锁的磨损。

4、橡胶密封圈日久后会老化和变形，应适时更换。密封圈不能接触油脂类物品，否则会加快密封圈的老化速度。设备长期存放不用，可在密封圈外圈表面抹上少量滑石粉（再次使用前应用干净的拧干的湿毛巾擦去），并避免日光照射。设备不用时请把盖子打开。

5. 当天使用结束后应放尽桶内浓缩水，揩干桶壁水渍使其清洁干燥。

6、对储水的灭菌器以及管道的接口应定期进行检查，如有渗漏应及时维修和报修。

7. 保持储物桶内的清洁，随时揩净清理承物板表面和储物桶底部的污迹和遗留物。

8. 定期用除垢剂清除加热桶内的水垢和沉淀物，以防电热管烧损。

八、包装

1．主机（含网篮、篮盖）                         1套

2．使用说明书（含合格证）                       1本

3．质量反馈卡                                   1份

4．专用进水管                                   1根

5．压力容器产品质量证明书                       1份

九、产品生产日期和合格证

本产品的生产日期见标签

上海三申医疗器械有限公司 产 品 合 格 证 产品名称： 立式压力蒸汽灭菌器 产品型号： YM 产品编号： 检验日期： 本产品经检验 符合 沪械注准20192110471 产品技术要求 产品合格。准予出厂 检验员： 上海市浦东新区大团镇三墩扶栏村2组

产品使用期限：7年

十、主要配件清单

设备的配件因故发生损坏，请与本公司联系，如果不使用产品原装配件，有可能会造成其他方面的故障或不可挽回的损失。

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 主要技术规格 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表（轴向） | Y-60ZT | φ60 0－0.4MPa | 上岭 |  |
| 2 | 安全阀 | YA28X-4T/10Ⅱ | 整定压力0.17MPa DN10 | － |  |
| 3 | 加热管 | YM -02-13-0 | ～220V 3.5kW | 神岛 |  |
| 4 | 固态继电器 | SAP4840D | 启动电压 3－12V 40A | GOLD |  |
| 5 | 交流接触器 | LC1N1210 | 启动电压～220V 25A | 施耐德 |  |
| 6 | 电脑控制板 | YLSS-1-K | ～85－264V 5VA | 亚泰 |  |
| 7 | 进水电磁阀 | FCD3-4 | ～220V 26mA DN10 | 海鹰 |  |
| 8 | 玻璃管保险丝 | 快速（F） | φ5×20 ～250V 1A | - |  |
| 9 | 密封圈 | YM -04-10 | 硅橡胶 | － |  |
| 10 | 轴流风机 | G8025HA2BL | AC220V/50Hz/0.08A/13W | 九龙 |  |
| 11 | 接线端子 | RUK | 660V/40A |  |  |
| 12 | 电源开关 | DZ47-63 C20 | ～230/400V 20A | 上人 |  |
| 13 | 微动开关 | KW-15 | 15A ～250V | 上开 |  |
| 14 | 中间继电器 | G2R-1-SN | 12V 10A | OMRON |  |
| 15 | 交流滤波器 | NF211B | ～220 30A | DU0JI |  |

十一、符号意义

在设备上和说明书上有一些符号，其意义如下：

| 序号 | 符 号 | 标 准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ISO 7000 | 小心，危险(见注) |
| 2 | ～ | GB/T 5465.2(5032) | 交流 |
| 3 |  | GB/T 5465.2(5031) | 直流 |
| 4 |  | GB/T 5465.2(5041) | 小心，烫伤 |
| 5 |  | GB/T 5465.2(5017) | 接地端子 |
| 6 |  | GB/T 5465.2(5007) | 通（电源） |
| 7 |  | GB/T 5465.2(5008) | 断（电源） |

注：凡是标有该符号的所有情况下都必须查阅文件。

十二、故障的检查和解决方法

| 序号 | 故 障 | 故 障 原 因 |  |  | 解 决 方 案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通电后电脑板黑屏 | 配电板没有电输出或接线错误 |  |  | 检查并排除 |
|  |  | 设备的电源开关没有打开 |  |  | 打开设备右侧的开关 |
|  |  | 输到电脑板的线路上保险丝不通 |  |  | 更换保险丝 |
|  |  | 电脑板坏了 |  |  | 更换电脑板 |
| 2 | 运行开关打开后不能自动进水 | 有补水信号 | 水源的龙头没有打开 |  | 打开水龙头使设备通水 |
|  |  |  | 供水水源的水压不够 |  | 提高供水水源的水压 |
|  |  |  | 进水阀导电线断路或进水阀坏了 |  | 排除断路或更换进水阀 |
|  |  | 液位传感器信号错误或信号中断 |  |  | 排除信号出错或中断故障 |
| 3 | 加水后不能自动加热 | OUT灯亮 |  | 固态继电器坏 | 更换固态继电器 |
|  |  |  |  | 电脑板输出电源的导线中断 | 排除中断故障 |
|  |  |  |  | 加热管坏 | 换加热管 |
|  |  |  |  | 电脑板坏 | 更换电脑板 |
|  |  | OUT灯不亮，电脑板坏 |  |  | 换电脑板 |
|  |  | 手柄没有锁到位（闭盖灯没有亮） |  |  | 把手柄关闭到位使闭盖灯亮 |
| 4 | 设备常在低压（≤0.027MPa压力以下）状态下间歇工作 | 门控开关失灵 |  |  | 更换开关 |
|  |  | 压力锁控制开关失灵 |  |  | 更换开关 |
| 5 | 压力值与温度值不一致 | 初始加热和过程中，放气阀没有按规定打开，内部有冷气团产生 |  |  | 适当打开放气球阀排放冷气团 |
| 6 | 灭菌效果上下不一致 | 同上 |  |  | 同上 |
| 7 | 包裹表面湿 | 包裹的操作没有按要求的方法进行 |  |  | 按说明书上强调的要求改进 |
| 8 | 加热时密封圈处漏气 | 密封圈因故有脱位的现象 |  |  | 把密封圈复位 |
|  |  | 密封圈老化 |  |  | 更换密封圈 |
|  |  | 密封圈或桶密封处上占有异物 |  |  | 用湿布揩干净密封圈和桶口密封处 |

注意：用户在使用过程中觉得设备的运行有不正常现象，请及时和本公司售后服务部联系。

电脑板上的参数不要频繁变更，更不能随意更改电脑板的内部参数，否则可能导致控制失灵，也可能引起不安全因素。

十三、产品示意图             1、运行开关  2、电源开关  3、放水、放汽球阀  4、外罩盖  5、液位管  6、液位传感器

7、锁杆  8、进水阀  9、单向阀门  10、加热管  11、储物桶和储物蓝  12、安全阀

13、器体  14、密封圈  15、器盖   16、温度传感器  17、压力表  18、操作控制板

19、电气控制板  20、万向脚轮  21、定向脚轮  22、出水、出汽口  23、压力锁

十四、电气原理图