掌上型迷你离心机

国内最具盛名的掌上离心机的生产厂家，从开发国内第一台袖珍型离心机到至今多规格、多款式、全系列袖珍型离心机在国内科研领域的全面覆盖，从而成为国内袖珍型离心机生产的领跑者。

- 适合2ml、1.5ml、0.5ml、0.2ml离心管的离心、沉淀及管壁或管盖上甩下试剂，亦可适用于0.2ml8排管离心管的使用。

- 配备的8孔角转子为国内独创，专为您的实验而设想。

- 独特的三重防水开关设计，为您增加了三重安全保险。

- 创新的电机卡口设计，使您在调换转子时轻松、方便、安全、快捷。

- 稳重的橡胶底座，采用金属色裹技术，使仪器工作时稳定不移动。

操作：

- 插好电源插头，先将离心机的电源开关按到“0’关闭位置。

- 离心管等量加样后对称装入转头孔内，加样时不应超过离心管公称容量的80%，离心管加样不均衡会引起振动和过大噪音，不允许混用不同规格的离心管。

- 当离心机盖按上时，应听到门扣的响声，离心机盖不反弹起。

- 将电源开关按到“1”位置，转头升速离心。

- 要停止离心，将电源开关按到“0”位置，转头停止转动后，按压开盖按手，离心机盖弹起并打开，即可取出离心管。

拆装转头

掌上型迷你离心机在调换转子时，请用左手大拇指与食指按住转子中间的电机卡子往里推，用右手将转子往上轻拉出即可。

安装转子时，只要将转子中间的（角转子为十字型、条型转子为一字型）卡槽对准电机卡子往下压，能听到卡口锁紧响声即表明转子已卡紧。

安全提示

  - 没安装转子时禁止离心

  - 禁止在离心中打开离心盖

  - 禁止在离心过程中移动仪器

  - 仪器维护时必须切断电源

仪器技术指标

LX-400□

电源：220V 50HZ

转速：6000转/分

配置：8孔角转子1个

0.2ml8排管转子1个

0.5ml适配器10只

0.2ml适配器10只

相对离心力：约2000g

离心量:2ml×8

1.5ml×8

0.5ml×8

0.2ml×8

0.2ml×16(标配条型转子)

外型尺寸：160×152×115mm

LX-500□

电源：220V 50HZ

转速：12000转/分

配置：8孔角转子1个

0.2ml8排管转子1个

0.5ml适配器10只

0.2ml适配器10只

相对离心力：约5000g

离心量:2ml×8

1.5ml×8

0.5ml×8

0.2ml×8

0.2ml×16(标配条型转子)

外型尺寸：160×152×115mm