水浴恒温振荡器

说

明

书

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司

基本操作

一.接通220V电源，打开电源开关和振荡开关。（双功能振荡器，振荡开关为黑色，上一档下二档，中档停止）

二.当仪表出现END在闪烁，按住RUN运行键3-5秒后，机器开始运作。

三.速度设定：按下SPEED速度键，可通过SHIFT移位键以及上下键调整速度值，调整到所需数值后，再次点击SPEED速度键。

四.温度设定：按下TEMP温度键，可通过SHIFT移位键以及上下键调整温度值，调整到所需数值后，再次点击TEMP温度键。

五.时间设定：按下TIMER时间键，可通过SHIFT移位键以及上下键调整时间值，调整到所需数值后，再次点击TIMER时间键。

六.若仪表出现ER或报警声，可能是设定时间已到或者是振荡开关仍未打开，请关掉电源后重新启动仪器，打开电源开关和振荡开关。

- 水浴恒温振荡器

- 主要技术参数产品特点：

水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器，主要适用于各大中院校、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
其主要特点：                  
A：温控精确数字显示。 
B：振荡时有小浪花，但无浪花飞溅。
C：设有电子定时。
D：万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。
E：电子调速，运转平稳，操作简便安全。
F：内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。

二：水浴恒温振荡器主要技术性能：

| 型号 | SHZ-92C往复 | SHZ-92A回旋 | SHZ-92B 双功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转速范围 | 起动-300r/min 速度显示 | 起动-300r/min 速度显示 | 起动-300r/min 速度显示 |
| 温控范围 | 温室-100℃ 温度显示 | 温室-100℃ 温度显示 | 温室-100℃ 温度显示 |
| 温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 振CC幅 | 20mm | 20mm | 25.20mm |
| 加热功率 | 1500w | 1500w | 1500w |
| 夹具配置 | 弹簧夹具 |  |  |
| 网夹具 | 410×320mm | 410×320mm | 410×320mm |
| 定时范围 | 9999分（或常开） | 9999分（或常开） | 9999分（或常开） |
| 电源 | 交流220V 50Hz | 交流220V 50Hz | 交流220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 700×600×400mm | 700×600×400mm | 700×600×400mm |

三：水浴恒温振荡器使用前须知
1、 使用前请详细阅读本说明书。
2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。
4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
5、 调速应从低速向高速慢慢起动。
6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管!

四：水浴恒温振荡器注意事项 
1、 器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。
2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
4、 严禁物体撞击机器。
5、 严禁儿童接近机器，以防发生意外。
6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
7、 使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留

JTYS-2000智能有刷恒温控制器.使用说明书.

- 概述

JTWS温度速度控制器,采用彩色液晶显示，可选配RS485通讯，特别适用于实验室及分析仪器，其功能齐全，操作简单。温度采用“超级模糊PID”控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等优点。速度采用技术成熟、可靠性高的有刷电机控制方案、自动识别单双霍尔模式。速度控制采用PI调节器控制，具有门控设定。

- 主要技术指标及要求

1.JTYS-2000-1为一组霍尔信号输入；JTYS-2000-2为二组霍尔信号输入；

2．温度设定范围： 0.0～100.0℃；温度测量范围： 0.0～110.0℃；

速度设定范围：20～600转/分；时间设定范围：0～9999分钟（小时）；

3．温度显示值基本误差：0.5级；速度显示值基本误差：±1转/分；

4．工作环境：控制板输入电压：220V±10%, 50/60±2Hz；环境温度：0～50℃；相对湿度：<85%RH；

5．输出控制及容量：

加热输出：加热功率≤1500W；

- 竖式开口尺寸90MMX142.6MM.

三、面板指示

1.温度，时间和转速设定

点按温度，时间和转速键可通过加，减和移位键进行设定值设置

2．定时功能

当总定时时间(剩余时间)设为“0”时，表示没有定时功能，剩余时间显示(0000)状态，控制器连续运行；当设定时间不为“0”时，(剩余时间)系统显示所剩下计时时间，倒计时结束后停止运行，转速显示区显示“End”，蜂鸣器鸣叫1分钟。点击“运行/停止”键，可重新启动控制器运行。

3．启动与停止

长按“运行/停止”键1秒钟可启动或停止控制器运行。

4．门控功能

在运行过程中若打开门，控制器自动停止电机运行，再合上门开关，控制器自动开始电机运行。

5．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

6．上偏差超温报警时，  报警点亮，蜂鸣器鸣叫；

下偏差超温报警时，    报警点亮，蜂鸣器鸣叫，蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

7．当控制器发生功率模块故障堵转故障时，速度控制器自动停止运行。

8. 总定时时间为9999分钟或小时可选。

四、温度及其参数设定

1．点击“温度”键，进入到温度设定状态，温度显示区显示位选，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“温度”键，退出温度设定状态，设定值自动保存。

2．长按“温度”键3秒显示区显示(输入密码)提示，显示区输入密码值进入温度内部参数设定状态，再点击“温度”键可以修改各个参数。长按“温度”键3秒，退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -1

密码3

| 字符 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | 下偏差报警设置值 | -50.0～100.0℃ | 0，无报警为报警1,为下偏差报警,当温度小于（温度设定值-AL）℃时，关制冷。异常指示灯亮，蜂鸣器响。 | 0.0℃ |
| AH | 上偏差报警设置值 | -50.0～100.0℃ | 上偏差报警,当温度超过（温度设定值+AL）℃时，关加热。当温度小于（温度设定值-AL）℃时，关制冷。异常指示灯亮，蜂鸣器响。 | 5.0℃ |
| AP | 允许设备的最高温度保护 | 最高测量温度 | 当温度超过AP时，切断加热，当温度超过AP参数2分钟后，蜂鸣器一直叫，关所有输出。必须要断电后才能恢复。 | 120.0℃ |
| P | 加热比例带 | 1.0～60.0℃ | 比例作用调节，Pu越小，响应速度越快。 | 6.0℃ |
| I | 加热积分时间 | 1～3600秒 | 积分作用时间常数，Iu越小，修正静差能力越强 | 220 |
| d | 加热微分时间 | 0～3600S | 微分作用时间常数，du越大，防止超温能力越强 | 180 |
| Ar | 加热过冲抑制 | 0～100％ | 用于抑制温度超调， | 80％ |
| t | 加热控制周期 | 1～99秒 | 控制加热输出周期 | 5秒 |
| pb | 温度的零位调整 | (-199～999) | 设定测量温度上限 | 0 |
| pk | 温度的满度调整 （斜率） | (-199～2000) | 在设定温度附近，温度出现偏差时，可调整该值Pk=1000×[水银读数值－当前测量值]÷当前测量值 | 0 |
| cb | 环境温度修正 | -60.0～100.0 | cb=实际环境温度-当前测量的环境温度 | 0 |
| rl | 温度下限设定 | -60.0～100.0 | 设定测量温度下限 | -20.0 |
| rH | 温度上限设定 | -60.0～100.0 | 设定测量温度上限 | 100.0 |

3．长按“温度”键3秒显示区显示(输入密码)提示，显示区输入密码值进入温度内部参数设定状态，再点击“温度”键可以修改各个参数。长按“温度”键3秒，退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -4

密码12

| 参数字符 | 参数名称 | 功能描述 | 范围 （出厂值） |
| --- | --- | --- | --- |
| CF | 温度单位 | 0摄氏度, 1华氏度 | 0～1 （0） |
| dr | 门控开启 | 0无门控；1常开有效；2短路有效 | 0～2 （2） |
| Dt | 开门温控 | 开门后：0控制温度；1不控制温度 | 0～1 （1） |
| DB | 开门报警 | 0开门无报警；1开门提示音；2开门常报警 | 0～1 （0） |
| dp | 温度小数点选择 | 0：无小数点 1：带一位小数点 | 0～1 （1） |
| Flt | 温度滤波 | 温度显示滤波 | 0.0～10.0 （2.0） |
| Fls | 速度滤波 | 速度显示滤波 | 0.0～10.0 （2.0） |
| Stt | 定时模式 | 0：定时结束后只停转速：1：定时结束后同时停电机、温度； | 0～1 （0） |
| Fn | 多功能继电器模式 | 0：无：1：报警输出；2：运行输出； | 0～2 （0） |

五．速度及其参数设定

1．点击“速度”键，进入到速度设定状态，速度显示区显示位选，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“速度”键，退出速度设定状态，设定值自动保存。

2．长按“速度”键3秒速度显示区显示(输入密码)提示，输入密码值进入速度内部参数设定状态，再点击“速度”键可以修改各个参数。长按“速度”键3秒，退出此状态，参数值自动保存。

注意：速度参数在控制器运行过程中禁止修改，如需修改，请停止控制器再进行修改。

内部参数表 -2

密码LK:3

| 字符 | 参数名称 | 功能描述 | 范围 （出厂值） |
| --- | --- | --- | --- |
| Mp | 比例增益 | 速度比例增益 | (1～1000) 400 |
| MI | 积分系数 | 速度积分系数 | (1～1000) 600 |
| Msu | 启动电压 | 启动电压 | （1-60.0%）13.5 |
| Mku | 输出限幅 | 输出限幅 | （0-600.0）12.0 |
| Mc | 齿轮比 | 大齿轮直径 / 小齿轮直径 | (1.00～8.00) 1.00 |
| MrL | 速度设定下限 | 速度设定值的最小值 | (20～2000) 20 |
| MrH | 速度设定上限 | 速度设定值的最大值 | (MrL～2000) 300 |
| Mup | 加速度 | 电机转速每秒上升值 | (0.1～600.0) 60.0 |
| Mdn | 减速度 | 电机转速每秒下降值 | (0.1～600.0) 100.0 |

六．时间设定

1. 点击“时间”键，进入到总定时时间设定状态，时间显示区显示位选，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“时间”键，退出总定时时间设定状态，设定值自动保存。

2．长按“时间”键约3秒，温度显示区显示(输入密码)提示，输入密码值进入时间内部参数设定状态，通过增加、减少和移位键，修改到所需的密码值。再点击“时间”键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到时间内部参数设定状态，再点击“时间”键可以依次修改各个参数。再长按“时间”键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -3

密码LK:3

| 参数字符 | 参数名称 | 功能描述 | 范围 （出厂值） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ks | 上电模式 | 0:上电电机停机；1:上电运行; 2:掉电自动记忆; | 0～1 （1） |
| tn | 计时方式 | 0，开始运行计时；1，温度稳定计时 | 0～1 （0） |
| Hn | 计时单位 | 0，-分钟（M）；1-小时(h) | 0～1 （0） |
| ly | 照明延时 | 照明灯打开，延时时间不为0时间后自动关闭。“延时时间为0时”，延时无效必须手动关闭照明灯。 | 0～9999M/h （0） |

注：M表示为分钟；h表示为小时。

七、接线图                     控制主板接线图

温馨提示

1）本产品使用前，请仔细阅读说明书，以便正确使用，并妥善保存，以便随时参考

禁止在易燃、易爆气体，排放蒸汽的场所使用。

- 接线时为降低对仪表的干扰，请注意强电线路和弱电线路。为防止触电或仪表失效，所有接线工作完成后方能接通电源，严禁触及仪表内部和改动仪表。

- 若使用通讯功能，通讯的数据线务必远离强电线路。

- 断电后方可清洗仪表，清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

5）电机驱动板上粗线和细线请务必不要接错，否则电机和控制器将发生不可恢复的损坏

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司