本企业已通过ISO9001质量体系认证

HPX—Ⅱ系列

生化培养箱

使用说明书

上海跃进医疗器械有限公司

2017年10月版

前  言

上海跃进医疗器械有限公司是国家医药总局定点企业 ,专业生产各类培养箱、干燥箱、振荡器、生化仪器、热工电炉等设备，品种规格达百余种，产品畅销全国各地，远销国外。科学的管理、先进的技术、优良的装备及40余年之生产经验，确保了我司产品质量，产品曾多次荣获国家和上海市颁发的优秀新产品、优质产品证书，企业已通过“ISO9001”国际质量体系认证和ISO13485国际医疗器械质量认证。我司生产的“恒字”牌商标获得“上海市著名商标”，产品是“上海市名优产品”在用户中享有较高声誉。

感谢您选用我司生产的“恒字”牌系列产品，开机前请详细阅读本使用说明书。我们将为您提供优质的产品及优良的售后服务。

一、适用范围

HPX—Ⅱ系列生化培养箱适用于环境保护、医疗、卫生、防疫、药检、农畜、水产等科研、生产部门，是水体分析的BOD测定、细菌、霉菌、微生物的培养保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

不可用于人体来源样本的培养。

二、特点

- 采用微电脑技术控温，精确可靠，采用液晶显示,显示屏中分别显示当前的工作状态。

- 轻触式调节开关操作，轻便灵活。并设有超温报警装置。

- 箱体内装有风机形成强制对流，使工作室内平均温度更好。

- 箱体采用优质钢板，并表面喷塑处理。内胆采用优质不锈钢板。

- 工作室内配有照明装置，并附有电源接口。

- 为使工作室温度有较小的波动度及均匀性，工作室箱门为复门设计，外门采用磁性门封，並设有中空玻璃观察窗。密封性好，关闭方便，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内的培养物情况。

- 制冷采用全新无氟设计，确保绿色环保。

- 控制箱设有485接口,可以与电脑连接(上位机软件光盘及电脑转換接口,用户若需要可另行购买)

| 规 格 | HPX-Ⅱ-400 | HPX-Ⅱ-300 | HPX-Ⅱ-250 | HPX-Ⅱ-200 | HPX-Ⅱ-150 | HPX-Ⅱ-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称容积 L | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 80 |
| 控温范围 ℃ | 0～65 |  |  |  |  |  |
| 温度波动允差℃ | 加热：±0.5；制冷：±1 |  |  |  |  |  |
| 温度不均匀值℃ | ±2 |  |  |  |  |  |
| 定时范围 min | 0～9999min |  |  |  |  |  |
| 额定功率 W | 550 | 400 | 350 | 300 | 250 | 180 |
| 制 冷 剂 | R134a |  |  |  |  |  |
| 电 源 | ～220V/50Hz |  |  |  |  |  |
| 工作时间 | 连续 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 cm | 72×74×179 | 66×69×169 | 62×68×159 | 59×64×152 | 60×67×147 | 54×57×107 |
| 操作室尺寸cm | 58×54×127 | 52×50×117 | 48×49×107 | 45×45×100 | 45×42×85 | 40×37×55 |
| 包装尺寸 cm | 88×90×198 | 82×85×188 | 78×84×178 | 75×80×171 | 75×78×156 | 70×73×126 |
| 净重/毛重kg | 135/170 | 115/157 | 103/147 | 95/138 | 90/120 | 50/85 |
| 附注 | 性能参数测试在空载条件下，环境温度20℃；环境湿度为50%RH 不可用于长时间冷藏保存用途 |  |  |  |  |  |

- 主要技术指标

四、使用说明

- 设备到位后，锁紧前脚轮，使箱体安置平稳。

- 接通～220V/50Hz电源，且电源插座应有可靠接地。

- 控制器操作说明。(配用仪表,SPX-YJ-RP/485)

- 面板示意图参照图：

- 仪表运行情况及按键操作方法：

- 仪表上电后，若上次程序未运行结束则接着上次程序断点处运行，正常状态上排显示测量温度，下排显示温度设定值或剩余时间（到达设定温度时开始倒计时），两边显示各种输出状态（有输出时图标会显示）。若已结束则下排显示闪动的STOP字符（计时结束后有断续蜂鸣声提醒，按加数键“r”可消音），表示处于停止状态，按减数键“s”0.5秒可使仪表重新运行。

- 在运行状态下长按住加数键“r”5秒，下排交替显示温度设定值和AT提示符，即进入加热PID自整定状态。整定时，制冷和计时都停止，加热按位式控制运行，整定结束，仪表回到正常控制状态。若在自整定过程中进入设定状态，则退出自整定程序。

- 在运行状态或停止状态，若短按设定键“SET”则进入温度设定状态，上排显示SP提示符，下排显示设定温度，再按一下设定键“SET”，上排显示ST提示符，下排显示设定时间。若长按住设定键“SET”5S，则进入其它参数设定状态，上排显示提示符，下排显示参数值(各参数具体见附表),参数设定完毕后，按住设定键“SET”5S退出设定状态。在各设定状态通过按加数键“r”、减数键“s”和移位键“v”可快速修改各参数，修改结束需按设定键“SET”确认，否则无效。

- 参数列表如下：

| 提示符 | 数值范围 | 功能定义 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | SPL～SPH | 温度设定值 | 随机 |
| ST | 0～9999分钟 | 时间设定值 | 随机 |
| 长按SET键 |  |  |  |
| Lck | 0～9999 | 参数锁 | 0 |
| SC | -20.0～+20.0 | 测量值修正量 | 0℃ |
| Lck为8000（必要时密码可向厂家索取） |  |  |  |
| P | 0.1～20.0 | 输出比例带 | 5.0℃ |
| I | 1～400 | 积分时间 | 40s |
| d | 0～100 | 微分时间 | 10s |
| CT | 60～600 | 压缩机启动延时 | 180s |
| COOL | SPL~50.0 | 压缩机连续工作温度设定值高限 | 25.1℃ |
| AL | 1.0～5.0 | 上偏差报警 | 2.0℃ |
| PT | 1～60分钟 | 打印间隔时间 | 1 min |
| Addr | 0～32 | 本机通讯地址 | 0 |
| SPL | 量程下限～SPH | 温度设定值低限 | 量程下限 |
| SPH | SPL～量程上限 | 温度设定值高限 | 量程上限 |

- 主板接线图：

- 注意说明：

- 按说明书接线图正确接线，特别注意电源输入线与信号输入线不可错接，及输出端子被强电流短路等。

- 当测量值显示“▬ ▬ ▬ ▬”时并伴有蜂鸣声（不可消音），表示传感器开路或短路或实际温度超出仪表测量范围。

- 若温度达到设定值＋AL时会发生上偏差报警则同时显示图标“并伴有蜂鸣声提醒（按加数键可消音）。

- 打开设备后部电源开关,按上述使用方法设定好温度及各参数。

- 在设备运行时，当测量温度低于设定温度时，设备开始加温，加热指示灯亮。当测量温度高于设定温度一回差值时，制冷系统开始工作，制冷指示灯亮。若此时压缩机延时保护时间未到，则压缩机继续等待，且制冷指示灯闪烁。

- 如测量温度与设备温度之差大于设定的超温报警值时，则有蜂鸣器报警，（开门时间长也会产生超温报警，并非故障）若要退出报警按增加键“▲”退出报警状态。

五、注意事项

- 箱内不需要照明时，请将灯关掉，以免影响上层温度，调换灯管时请关闭电源。

- 本设备外壳应可靠接地，且应安置在避阳光，阴凉通风的地方，设备与墙必须有10CM以上的距离。搬运要小心，搬运时与地面水平夹角不得小于45°。

- 本设备背后有一出水管，当使用温度较低时会有少量水份排出，请用皮管接入容器或下水道。

- 为了保持设备的美观，请不要用酸或碱及其它有腐蚀性物品来擦表面，箱内可用干布定期擦清。

- 设定温度低于室温时，开门时间过长也会产生超温报警，并非故障。

- 本设备控制箱后部装有保险丝，若设备不通电，应先检查熔丝管是否完好，检查及更换熔丝管时请切断电源，并更换相同型号规格的！

- 操作室内装有风机。注意，勿将手指或是异物塞入罩内，以免损坏风机，及产生安全事故。调换时，请切断电源。

- 铭牌上详细内容请见本说明书“三、主要技术指标”。

- 注：cool参数表示压缩机连续运行启动点，箱温设定值＜启动点的设定值时，压缩机连续运行；箱温设定值＞启动点的设定值时，压缩机开停运行模式。

当选择压缩机连续运行模式（cool参数控制），且箱内运行较低温度条件时，制冷系统会有结冰现象，这是不可避免的现象，初期不会影响箱内温度的控制；当影响箱内温度的控制时，需要将培养物取出，设定箱内温度高于环境温度20℃以上，进行化霜后再运行低温条件。结冰至影响箱内温度的控制的时间长度周期，因当地的温湿度情况及实验时开关箱门、开门时间长短而不同。

- 停止使用请关闭电源开关。

六、运输、贮存

- 搬运时必须小心，倾斜不可超过45°和倒立运输，小心轻放。

- 贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

七、设备维修

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1.无电源 | 1.插座无电源 | 1.检查插座 |
|  | 2.插头未插好或断线 | 2.插好插头或接好线 |
|  | 3.熔断器开路 | 3.更换同型号熔丝管 |
|  | 4.电源开关未合上 | 4.合上电源开关 |
| 2.温度误差大 | 1.传感器坏 | 1.更换传感器 |
|  | 2.风机坏 | 2.换风机 |
|  | 3.仪表未修正 | 3.修正（见仪表说明书） |
| 3.温度不升或不降 | 1.设定温度不对 | 1.调整设定温度 |
|  | 2.控温仪坏 | 2.调换控温仪 |
|  | 3.连接线松动 | 3.拧紧连接线 |
|  | 4.定时时间设定有误 | 4.重新设定或取消 |

注﹕以上维俢操作,应请有资质的人员操作。检修时请关闭电源！！

八、售后服务

我司对培养箱实行三包（包修、包换、包退），保修期为一年（除发热元件外）。保修期内凡是非人为因素而发生地损坏或不能正常工作时，我公司负责免费维修或更换产品零件；一年后本着为用户服务的精神，尽力为用户提供方便。

装    箱    单

| 序号 | 名 称 | 类别 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 搁 板 | 配件 | 3块 | 80L时为2块 |
| 3 | 本使用说明书 | 文件 | 1份 |  |
| 4 | 产品保修卡 | 文件 | 1份 |  |
| 5 | 产品合格证 | 文件 | 1份 |  |
| 6 | 上位机软件 | 光盘 | 1个 |  |
| 7 | 本装箱单 | 文件 | 1份 |  |
| 8 | 熔絲管 | 备件 | 1只 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符          装箱检验员：

装箱日期：20   年  月  日