# D H G-9923A

电 热 恒 温 鼓 风 干 燥 箱

使

用

说

明

书

沙 鹰 科 学 仪 器（上 海）有 限 公 司

ShaYing Scientific Instruments（ShangHai）Limited Company

地址：上海市浦东新区东方路971号钱江大厦18G

电话：021-51087198/021-51087298   售后服务传真：021-51087398

感谢您购买沙鹰仪器，在您启用鼓风干燥箱前，请详细阅读使用说明书，相信它会让您的鼓风干燥箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时阅读。

  - 适用范围

供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、化验室作各种试验、以及生产现场：如干燥、固化、烘烤、熔蜡、及消毒等应用。

二、主要技术参数

| 型号 参数 | 9033A | 9073A | 9143A | 9243A | 9423A |  | 9623A | 9923A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 长*宽*高 | 340×320×320㎜ | 400×350×500㎜ | 450×550 ×550㎜ | 500×600 ×750㎜ | 600×550 ×1300㎜ |  | 800×600 ×1300㎜ | 1000×600 ×1600㎜ |
| 配搁板数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 4 |
| 控温范围 | RT+10~300℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动 | ±0.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220V、50Hz |  |  |  |  | 380V、50Hz |  |  |
| 功率 | 1050W | 1240W | 1740W | 2500W | 4500W |  | 4800W | 6000W |

三、产品结构特点

- 箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。

- 工作室为304镜面不锈钢，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。

- 箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。

- 箱门观察窗为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内加熱的物品，又有良好的隔热效果。

- 箱内设计有合理的热风循环通道，使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快；并装有可调节的出风管，用以调节箱内进出空气量。如箱内排出的气体有异味或有毒，出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。

- 温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便（详情见控制器详细说明）。

四、产品安装调试

1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。

2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。

3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。

4、本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的接地线有效接地。

5、本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内温度均匀。

6、电源为AC 220V 50HZ，必须使用16A以上三芯插座，并有可靠接地线，不得擅自使用二芯插座。

7. 电源为AC 380V 50HZ，必须使用25A以上四芯五线插座，并有可靠接地线，不得擅自使用三芯插座。

8、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。

五、产品使用说明

1、打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，关上箱门。

2、接通电源，将三芯插头插入电源插座，将面板右方的电源开关置于“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。

3、通过操作控制面板上的温度控制器，设定您所须要的箱内温度。

4、仪器开始工作，箱内温度逐渐达到设定值，经过所需的干燥处理时间后，处理工作完成。

5、关闭电源，待箱内温度接近环境温度后，打开箱门，取出物件。

【！】请注意：开门取物时注意箱内温度，以免烫伤。

- 特别提示

⑴ 产品出厂前都经过严格的测试，一般不要进行修正，如使用时的环境恶劣，环境温度超出适宜范围，会引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以参照温度控制器操作说明按所需进行修正。

⑵ 仪器在正常工作状态下，如打开箱门时间过长，关上箱门后暂时箱内温度有些变动，这是正常现象。

⑶ 测试注意：箱内测试所用温度计要用0.1精度的水银温度计，并将水银端放在箱内几何中心位置。

六 、 控制器详细说明        ◆面板布置说明

设 定

移 位

增加/消音

减小/再运行

操作方法

点击设定键，进入到温度设定状态，通过增加、减少键和移位键修改所需的值；再按下设定键，进入到时间设定状态，通过增加、减少键和移位键修改所需的值，再按下设定键，保存并退出设定状态。当时间设为“0”时，表示没有定时功能；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排最后一位小数点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，点亮的小数点闪烁，时间到，运行结束，显示窗口下排显示“End”，蜂鸣器鸣叫30秒钟，长按减小键4秒钟，程序重新开始运行，蜂鸣器鸣叫时，可用增加键消音。

温度内部参数

长按设定键约3秒，出现密码提示符“LC”，通过增加、减少键和移位键，修改密码为“3”，点击设定键，进入到温度内部参数设定状态，点击设定键可以修改各个参数，再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数自动保存。若30秒内无任何键按下，自动退出此状态，当前参数不保存。

各功能参数如下：

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| P-- | 比例带 | 时间比例作用调节。减小P，可以加快加热输出;增加P，可以减少超调。 | （20.0～80.0） 50.0 |
| AL- | 超温 偏差报警 | 当“PV>=SP+AL”时，蜂鸣器响，断开加热输出。 | （0.0～20.0） 20.0℃ |
| Pb- | 零位调整 | 可用来修正传感器测量时产生的误差。 Pb=水银读数值-当前测量值 | （-9.9~9.9） 0．0 |
| PK- | 满度调整 | 实际温度出现偏差时，可调整该值纠PK=1000*（水银读数值-当前测量值）/当前测量值 | （-999～999） 0 |
| rH- | 量程 | 温度测量、设定的最大值 | （0.0～400.0） 300.0 |

注：

为使控制达到最佳效果，可适当修改P（修改范围一般在“40.0 ~ 70.0”之间），但通常情况下无须修改，直接使用出厂参数即可。

常见故障

若显示屏上排显示“oooo”表示传感器开路或短路，请检查传感器。

七、注意事项

1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。

2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由专业人员查看修理。

3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

4、设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件。

八、故障修理

| 现 象 | 原 理 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 1.无电源 | 1.插座无电源 | 1.换插座 |
|  | 2.插头未插好或断线 | 2.插好插头或接好线 |
|  | 3.熔断器开路 | 3.换熔断器 |
|  | 4.电源开关未合上 | 4.合上电源开关 |
| 2.箱内温度不升高 | 1.设定温度低 | 1.调整设定温度 |
|  | 2.电加热器坏 | 2.换电加热器 |
|  | 3.控温仪坏 | 3.换控温仪 |
|  | 4.温度传感器连接线松动 | 4.拧紧传感器连接线螺母 |
| 3.设定温度与箱内温度误差大 | 1.温度传感器坏 | 1.换温度传感器 |
|  | 2.环境温度偏高 （超过30℃） | 2.放入有空调的环境下使用 |
| 4.温度失控 | 1.温度传感器固定脱落 | 1.固定温度传感器 |
|  | 2.控温仪坏，可控硅坏 | 2.换控温仪、可控硅 |

九、随机文件与附件

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 3份 | 使用说明书、合格证、保修卡各一份 |
| 2 | 熔断器芯 | 2支 | Φ5×20随机安装 |

十、电器线路图

售后服务保证书

铭谢惠顾，十分感激；为了确保您的权益，请您要求经销商，填写本卡，并注明日期，盖妥店章，始能亨有本公司自购买日起一年内之免费服务。

- 属于正常使用的状况下发生故障，自购买日起保证一年免费服务。

- 属于自然消耗品，则不列入免费服务之范围。

注意事项：

- 如有下列情形之一者，虽在免费期间内亦须酌收服务费。

- 使用不当或因天灾、水灾、气候、雷击、虫鼠害所导致之损坏或故障。

- 自行检修或改装及不当之移动、运送、落下所造成之损坏或故障。

- 故障原因系发生在机体以外者。（如插错电源）

- 若超过保证期限而需要更换零件时，则依本公司服务零件检修价目表收费。

- 顾客在需要服务时，请自行将产品送交本公司，并向服务人员出示本保证书。

- 本保证书请妥善保管，如有遗失恕不补发。

| 机型： DHG-9923A |  | 品名：鼓风干燥箱 |
| --- | --- | --- |
| 受用者 | 姓名 电话 |  |
|  | 住址 |  |
| 购买日期： 年 月 日 |  | 经销商确认 |
| 原购经销商：电话（ ） 店名： 地址： |  |  |

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器(上海)有限公司

上海市浦东新区东方路971号钱江大厦18G

电话：021-51087198/021-51087298     传真：021-51087398

合格证

本产品经检验合格

准予出厂。

检 验 员：

检验日期：     2025-06

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器(上海)有限公司