SX2 -8-10F

箱 式 电 阻 炉

使

用

说

明

书

沙 鹰 科 学 仪 器（上 海）有 限 公 司

ShaYing Scientific Instruments（ShangHai）Limited Company

地址：上海市浦东新区东方路971号钱江大厦18G

电话：021-51087198/021-51087298   售后服务传真：021-51087398

概述

SX2-8-10F箱式电阻炉为周期作业式电阻炉，可供工矿企业，科研，院校实验室作化学分析，物理测试和金属热处理加热用。

- 主要技术参数

额定功率8KW

额定电压         ～380V  50Hz

额定温度         1000℃

加热元件接法      并联

- 结构简介

本电阻炉炉壳采用优质钢板冷作焊接制成，炉门采用平移开启结构，由生铁铸造的摇臂支承，通过多级铰链固定于电炉面板上，，炉门关闭时利用炉门把手的自重将炉门紧贴于炉口，通过门钩扣住门钩座。开启时只需用双手将门把手稍往上提，门钩脱钩后往外拉开即可，为保护炉门禁止用单手开关炉门。

内炉衬选用高铝材质整体开槽炉膛，铁铬铝合金丝绕制成螺旋状加热元件串于炉衬左右上下丝槽内。耐火硅酸铝纤维及高铝泡沫砖，膨胀珍珠岩砖为保温材料。炉门下部安装有行程开关，当炉门打开时，电源自动切断，以确保安全。

测温用热电偶由电炉后部热电偶孔插入，一般插入深度必须大于等于5厘米。并由热电偶固定座固定。

- 。工作原理

本电阻炉是通过热电偶、温控仪以及接触器或固态继电器来对电阻炉进行测量，显示，自动控制。

控制器由以下三部分组成：

- 测量：由检测端热电偶测得电炉内温度信号（毫伏值）送至温控仪。

- 显示：当温控仪获得毫伏值后，通过数字显示反映出炉内温度值。

- 自动控制：当测量温度上升至设定温度值时，温控仪内模块作用输出信号，控制固态继电器的通、断，达到对电阻炉供电与断电，使电炉保持恒温工作状态。

- 安装与使用

- 本电阻炉不需特殊安装，室内平整的地面或工作台上即可。

- 电源进线的前端应另外安装电源开关，以便控制总电源。为了保证操作安全，电炉、温度控制器外壳均需有可靠接地。

- 请仔细阅读温控仪使用说明书，检查各部接线正确无误后，便可通电。先打开白色电源开关，温度控制器上的温度仪表点亮，等待约5秒仪表自检结束，然后设定所需温度：通过点击“＜”移位键、和“∧、∨”键来设定至所需温度值，电流表指针显示有读数（一般在10A左右。）温控仪表的基本参数出厂已设定，用户可直接设定温度后运行。

- 为保证电炉在常用温度时的控温精度，可以按照温控仪表说明书自整定操作要求进行自整定操作。

八、维护与注意事项

- 当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉干燥。

烘炉温度与时间：    室温~200℃        4小时

200℃~600℃       4小时

注：低温烘炉干燥时由于热惯性有冲温（超过设定温度）现象是属于正常的。

还有由于电炉炉膛系一体化 烧制成型的，使用时受热胀冷缩的影响，炉膛有轻微开裂属正常现象。

- 电炉使用时，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件。并禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属。经常清洗炉膛内的铁屑，氧化物，以保持炉膛内的清洁。

- 定期检查电炉，温度控制器导电系统各连接部分的接触是否良好。

- 本系列电阻炉适用于下列工作条件。

  - 海拔不超过1000米；

  - 环境温度在+5~40℃范围内；

  - 使用地区最湿月平均最大相对湿度不大于90%，同时该月的月平均最低温度不高于25℃；

  - 炉子周围没有导电尘埃，爆炸性气体及能严重破坏金属的绝缘体的腐蚀性气体；

  - 没有明显的振动和颠簸。

- 在用户遵守保管、使用、安装、运输规定的条件下，从本公司发货日期起在12个月内产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，本公司负责为用户修理或更换产品或零部件。

- 六 、 控制器详细说明

面板布置说明

设 定

自整定

背 光

℃

加热

运行

停止

报警

温度测量值

温度设定值

指示灯

再运行

按键定义：

1．“设定”键：可设定或参看温度、时间及其相关参数。

2．“◄”移位 / 自整定键：在非设定状态长按此键6秒可进入或退出系统自整定；在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

3．“▼”减小 / 再运行键：在非设定状态，当运行结束后， 长按此键3秒可重新启动运行； 在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减。

4．“▲”增加 / 背光键：在非设定状态点击此键可使液晶屏背光点亮或熄灭； 在设定状态点击此键可使设定值递加， 长按此键可使设定值连续递加

操作方法

1．控制器上电，显示屏上排“分度号和版本号”，下排显示“最大温度设定值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

1）若无恒温定时功能：

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示屏上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

2）若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示屏上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示屏上排显示提示符“ST”，下排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示屏下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示屏下排显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，“运行时间”字符点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，“运行时间”字符闪烁，计时时间到，运行结束，显示屏下排显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

注：在计时过程中若增大温度设定值，则仪表从0开始重新计时，若减小温度设定值，仪表继续保持计时。

℃

加热

运行

报警

温度测量值

运行时间

显示屏显示运行时间时：

3．传感器异常报警

若显示屏上排显示“---”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警指示灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，报警指示灯常亮；下偏差报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，报警指示灯闪烁，若由于改变温度设定值而产生超温报警，报警灯指示点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

5．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序，整定指示灯闪烁，自整定结束后该指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，报警指示灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

七．系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位”键6秒后进入到系统自整定选择状态，上排显示自整定提示符“AT”，下排显示“oFF”，可点击“增加”或“减小”键选择显示“on”或“oFF”，在显示“on”时，点击“设定”键，仪表进入到系统自整定状态，【AT】指示灯闪烁，自整定完成后，【AT】指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，“ALM”报警灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

八．温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”，上排显示密码值，通过增加、减小和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。详见下表：

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ALH | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值>温度设定值+HAL”时，有上偏差超温报警（参见五.4）。 | (0～100.0℃) 20.0 |
| ALL | 下偏差 超温报警 | 当“温度测量值<温度设定值-ALL”时，有下偏差超温报警（参见五.4）。 说明：当“ALL=0”时，下偏差报警无效。 | (0～100.0℃) 0 |
| P | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (0.1～300.0℃) 35.0 |
| I | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) 200 |
| d | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| T | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 5 |
| Pb | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-50.0～50.0℃) 0 |
| PL | 斜率调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PL=10000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | (-999～999) 0 |
| Addr | 通讯地址 | 本机通讯地址。 注1 | (1～32) 1 |
| Loc | 设定锁 | 0：可以修改温度或时间设定值； 1：禁止修改温度或时间设定值。 | (0～1) 0 |

注1：数码管显示型控制器无通讯功能。

内部参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ndA | 温度 报警方式 | 0：只有温度上偏差超温报警； 1：同时有温度上、下偏差超温报警； | (0～1) 0 |
| ndc | 温度 控制方式 | 0：模糊PID控制； 1：位式控制 | (0～1) 0 |
| dE1 | 位式控制 上偏差 | 当“温度测量值＞温度设定值＋dE1”时，关断加热输出； 当“温度测量值＜温度设定值－dE2”时，开启加热输出。 说明：此参数仅位式控制时有效。 | (0～100.0℃) 0 |
| dE2 | 位式控制 下偏差 |  | (0～100.0℃) 0 |
| ndT | 定时方式 | 0：无定时功能； 1：恒温定时； 2：开机定时 | (0～2) 1 |
| Hn | 恒温计时方式 | 0：分钟计时；1：小时计时 | (0～1) 0 |
| SPd | 恒温偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值－SPd”时，认为进入恒温状态。 | (0.1～100.0℃) 0.5 |
| SPT | 恒温 提示时间 | 当进入到恒温状态时，蜂鸣器提示时间。 注：当“SPT=9999”时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 0 |
| EST | 定时结束 提示时间 | 当定时结束后，蜂鸣器提示时间。 注：当“EST=9999”时，表示永久提示。 | (0～9999秒) 60 |
| EH | 定时结束是否继续恒温控制 | 0：定时结束后关断加热输出； 1：定时结束后继续恒温控制。 | (0～1) 0 |
| ndo | 开关量 输出方式 | 0：定时结束时有开关量输出； 1：超温报警时有开关量输出； 2：开始恒温定时时有开关量输出。 注2 | (0～2) 0 |
| oPn | 门控功能 | 0：关闭开门判断功能； 1：开启开门判断功能。 注3 | (0～1) 0 |
| nP | 最大功率输出 | 加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| Co | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时，关断加热输出。 说明：此参数仅PID控制时有效。 | (0～100.0) 50.0 |
| SPL | 最小温度 设定值 | 温度设定值的最小值。 | （0.0～50.0℃） 0 |
| SPH | 最大温度 设定值 | 温度设定值的最大值。 | （SPL～600.0℃） 300.0 |

注2：仅型号为PC-6001（固态输出）的控制器才有此功能。

注3：为避免误判，对于无需开门判断或降温很快的系统，请选择关闭开门判断功能。

内部参数表 -3

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=27”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| Fc | 温度单位 | 预留，无效。 | (0～0) 0 |

内部参数表 -4

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围） 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc | 密码 | “Lc=567”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| rST | 恢复 出厂值 | 0： 取消恢复出厂值； 1： 确认恢复出厂值。 | (0～1) 0 |

变压器

TC

+

-

1

2

3

4

5

B-

A+

6

7

8

9

220VAC

加热

G

A

K

外接可控硅

变压器

TC

+

-

1

2

3

4

5

B-

A+

6

7

8

9

10

11

12

13

+

-

固态

SSR

开关

220VAC

可控硅

SCR

G

A

此处短接“开关”用作加热报警

此处短接“开关”用作加热输出

图8.PC-6006

TC

B-

A+

图7.PC-6001

变压器

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

+

-

固态SSR

报警

220VAC

开关

变压器

TC

+

-

1

2

3

4

5

B-

A+

6

7

8

9

220VAC

加热

G

A

K

外接可控硅

图5.PC-6003

图6.PC-6103

九、随机文件与附件

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 3份 | 使用说明书、合格证、保修卡各一份 |
| 2 | 熔断器芯 | 2支 | 随机安装 |

售后服务保证书

铭谢惠顾，十分感激；为了确保您的权益，请您要求经销商，填写本卡，并注明日期，盖妥店章，始能亨有本公司自购买日起一年内之免费服务。

- 属于正常使用的状况下发生故障，自购买日起保证一年免费服务。

  - 属于自然消耗品，则不列入免费服务之范围。

注意事项：

- 如有下列情形之一者，虽在免费期间内亦须酌收服务费。

- 使用不当或因天灾、水灾、气候、雷击、虫鼠害所导致之损坏或故障。

- 自行检修或改装及不当之移动、运送、落下所造成之损坏或故障。

- 故障原因系发生在机体以外者。（如插错电源）

- 若超过保证期限而需要更换零件时，则依本公司服务零件检修价目表收费。

- 顾客在需要服务时，请自行将产品送交本公司，并向服务人员出示本保证书。

- 本保证书请妥善保管，如有遗失恕不补发。

| 机型： SX2-8-10F |  | 品名：箱 式 电 阻 炉 |
| --- | --- | --- |
| 受用者 | 姓名 电话 |  |
|  | 住址 |  |
| 购买日期： 年 月 日 |  | 经销商确认 |
| 原购经销商：电话（ ） 店名： 地址： |  |  |

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器(上海)有限公司

上海市浦东新区东方路971号钱江大厦18G

电话：021-51087198/021-51087298     传真：021-51087398

合格证

本产品经检验合格准予出厂。

检 验 员：

检验日期：     2025-07

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器(上海)有限公司