DC系列低温恒温槽

目  录

- 概述………………………………………… 1

- 主要技术指标……………………………… 1

- 仪器结构…………………………………… 3

- 安装与操作………………………………… 5

- 环境要求…………………………………… 8

- 使用注意事项……………………………… 8

- 故障与排除………………………………… 9

- 成套一览表………………………………… 9

- 故障与排除

| 序号 | 故 障 | 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无显示 | 未正常接通电源 保险丝损坏 | 检查未接通电源原因并重新接好 更换保险丝，若再烧断应与厂商联系 |
| 2 | 不加热 | 设定温度低于实际温度 加热器损坏 温度传感器接触不好或损坏 | 重新设定温度 与厂商联系报修 检查传感器连接线并接好，或报修 |
| 3 | 显示 | 温度传感器接触不好或损坏 | 检查传感器连接线并接好，或报修 |
| 4 | 制冷速度慢 | 散热效果差 | 拆下面板，清洁散热板和压缩机机身 |
| 5 | 达不到规定温度 | 酒精或冷冻液含水份太多 | 更换新酒精或冷冻液 |
| 6 | 不制冷 | 制冷系统保险丝损坏 散热风机不运转 温度系统故障，常加热 压缩机不工作 | 更换保险丝，若再烧断应与厂商联系 注意：压缩机关后再开须间隔15分钟 与厂商联系报修 |

八、成套一览表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 电源线 | 1根 |  |
| 3 | 上盖 | 1块 |  |
| 4 | 保险丝 | 8A×2只，10A×2只 | 不同型号会有所变化 |
| 5 | 软管 | 2根 |  |
| 6 | 合格证 | 1张 |  |
| 7 | 使用说明书 | 1份 |  |

—9—

- 环境要求

- 恒温槽应放置在坚固的工作台上；

- 无震动，无有害气体；

- 室温温度应相对稳定，不能忽高忽低，否则影响控温精度；室温应该在25℃左右，（特别是-40℃、-65℃、-80℃的恒温槽），过高的室温会影响压缩机散热，降低制冷效率，且容易引起故障；

- 恒温槽应定期保养，特别是工作一段时间后感觉降温速度放慢，应卸下恒温槽的塑料网板，清除压缩机、散热板的灰尘。

- 使用注意事项

1、使用低温恒温槽应严格遵守下述规定，否则会因误操作而损坏压缩机。

（1）本机严禁在恒温槽内实际温度高于40℃时启动制冷开关（压缩机）

（2）需要从高温工作状态（高于40℃）转向较低温度工作状态时，严禁在恒温槽内实际温度高于40℃时启动制冷开关（压缩机）降温。

（3）需要从较低温工作状态（低于40℃）转向较高温度工作状态时，必须在恒温槽内实际温度低于40℃内及时关闭压缩机。

2、使用前槽内加入液体介质，介质液面应不低于工作台板10mm，过低的液面在通电工作时会损坏加热器。

3、槽内液体介质的选用应符合以下原则：

a.当工作温度在5～85℃时，液体介质一般选用水；

b.当工作温度在85～95℃时，液体介质可选用15%甘油水溶液；接近或达到100℃时应使用油；

c.当工作温度低于5℃时，液体介质一般选用酒精或冷冻液。

4、制冷开关关闭后，再次开启制冷开关应间隔15～25分钟（视环境温度）；

5、电源：220V50Hz，电源功率应大于仪器的总功率，电源必须有良好“接地”装置；

6、仪器应安置于干燥通风处，仪器周围300mm内无障碍物；

7、当恒温槽工作温度较低时，应注意手勿伸进槽内，以防冻伤；

8、使用完毕，所有开关置于关闭状态，切断电源；

9、仪器应做好经常性清洁工作，保持工作台面和操作面板的整洁；

10、蜂鸣器响起时，应及时添加液体介质。

—8—

- 概述

微机温控低温恒温槽采用单片微处理控制、自整定PID调节，进口铂电阻（Pt100）测温，控温精度高、波动度小；采用优质全封闭技术的压缩机（低于-40℃或30升系列采用全进口压缩机组），制冷效率高、噪声低。仪器工作稳定可靠，操作方便安全。该产品具有以下优点：

- 采用微机温控PID调节、自整定控制技术，控温精度高；

- 有传感器开路显示功能；

- 有液位报警功能；

- 台板内胆搅拌泵等全部采用304不锈钢材料，做工精良；

- 全封闭品牌压缩机，降温快；

- 左右两边有折叠式把手，便于搬动；

- 升降温快速、稳定、可靠；

- 设定温度和测量温度用二只数字窗口分别显示；

- 循环泵可经行恒温液体外引循环，建立第二温度场。

DC系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域，为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源，是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。

- 主要技术指标

（6升系列）

| 型号名称 | DC-0506W | DC0506 | DC-1006 低温恒温槽 | DC-2006 低温恒温槽 | DC-3006 低温恒温槽 | DC-4006 低温恒温槽 | DC-6506 低温恒温槽 | DC-8006 低温恒温槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围(℃) | -5~100 |  | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 |
| 温度波动度(℃) | ±0.05（25℃，介质为水或酒精） |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内胆尺寸(L) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开口尺寸×深度 | 180×150×130（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵流量(L/min) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 | 铂电阻Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 压缩机 |  |  |  |  |  | 二级压缩机 |  |
| 工作电压 | 220VAC±10%，50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 总功率(kW) | 1.2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 外形尺寸(mm) | 430*400*400 | 340×340×670 |  |  |  | 375×455×740 | 510×510×1100 |  |
| 备 注 | 长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示 |  |  |  |  |  |  |  |

—1—

（10升系列）

| 型号名称 | DC-0510 低温恒温槽 | DC-1010 低温恒温槽 | DC-2010 低温恒温槽 | DC-3010 低温恒温槽 | DC-4010 低温恒温槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
| 温度波动度(℃) | ±0.05（25℃，介质为水或酒精） |  |  |  |  |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 |  |  |  |  |
| 内胆尺寸(L) | 10 |  |  |  |  |
| 开口尺寸×深度 | 215×170×150（mm） |  |  |  |  |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |  |  |  |  |
| 泵流量(L/min) | 12 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 |  |  |  |  |
| 温度传感器 | 铂电阻Pt100 |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 压缩机 |  |  |  |  |
| 工作电压 | 220VAC±10%，50Hz |  |  |  |  |
| 总功率(kW) | 2 |  |  |  |  |
| 外形尺寸(mm) | 340×405×670 |  |  |  |  |
| 备 注 | 长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示 |  |  |  |  |

（15升系列）

| 型号名称 | DC-0515 低温恒温槽 | DC-1015 低温恒温槽 | DC-2015 低温恒温槽 | DC-3015 低温恒温槽 | DC-4015 低温恒温槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
| 温度波动度(℃) | ±0.05（25℃，介质为水或酒精） |  |  |  |  |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 |  |  |  |  |
| 内胆尺寸(L) | 15 |  |  |  |  |
| 开口尺寸×深度 | 215×175×200（mm） |  |  |  |  |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |  |  |  |  |
| 泵流量(L/min) | 12 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 |  |  |  |  |
| 温度传感器 | 铂电阻Pt100 |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 压缩机 |  |  |  |  |
| 工作电压 | 220VAC±10%，50Hz |  |  |  |  |
| 总功率(kW) | 2.5 |  |  |  |  |
| 外形尺寸(mm) | 375×455×740 |  |  |  |  |
| 备 注 | 长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示 |  |  |  |  |

—2—

⑤  显示：               此时OUT指示灯暗，打开制冷开关，并看到PV显示器

的温度在下降，直到-5.0℃。

8、指示灯、功能键和数字键

①  OUT加热控制指示灯（绿）

◆OUT指示灯常亮——当测量温度（PV）低于设定温度(SV)时，恒温槽处于加热状态；

◆OUT指示灯亮、暗交替——当测量温度（PV）接近设定温度（SV）时，恒温槽处于PID调整状态；

◆OUT指示灯常暗——当测量温度（PV）高于设定温度（SV）时，恒温槽处于不加热状态；

②  ALM报警输出指示灯（红）

◆当温度传感器出现传感器故障时，上排显示窗显示          出错误提示符，微

机温度控制器立即自动关闭加热控制器，ALM指示灯亮。OUT指示灯暗。

◆当测量温度低于设定温度即：（PV）-（SV）≥-3℃，ALM指示灯亮。此时应关闭电源，检查温度控制是否出现故障，导致温度失控。

③  AT自整定指示灯（黄）

◆仪器在工厂调试时，已将该PID调整方式关闭，故该指示灯不起作用。

④  功能键

◆给定值要设定时，首先按功能键，然后按数字升、降键，调到所要设定的温度，再次按功能键，这时设置的数字方为有效。

⑤  数字键

◆数字调整键有二个

轻按一下数字键，上升或下降一字，按住不放，则数字连续上升或下降。

—7—

7、设定温度

设定温度SV的设置按以下方法操作：

当上述操作完成后，若设定温度低于测量温度，应打开制冷开关，反之则无须打开制冷开关。随后仪器进入温度自动控制状态，测量温度（PV）显示槽内实际温度。

例如：要求恒温槽的槽内温度恒定在-5℃，操作如下：

打开电源，               槽内温度为25.8℃，

设定温度为20.0℃；

①  轻按       功能键（9）；

②  显示：

③  按       键不放，直到

④  轻按       功能键（9）；

—6—

（20升系列）

| 型号名称 | DC-0520 低温恒温槽 | DC-1020 低温恒温槽 | DC-2020 低温恒温槽 | DC-3020 低温恒温槽 | DC-4020 低温恒温槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
| 温度波动度(℃) | ±0.05（25℃，介质为水或酒精） |  |  |  |  |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 |  |  |  |  |
| 内胆尺寸(L) | 20 |  |  |  |  |
| 开口尺寸×深度 | 270×220×270（mm） |  |  |  |  |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |  |  |  |  |
| 泵流量(L/min) | 12 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 |  |  |  |  |
| 温度传感器 | 铂电阻Pt100 |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 压缩机 |  |  |  |  |
| 工作电压 | 220VAC±10%，50Hz |  |  |  |  |
| 总功率(kW) | 3 |  |  |  |  |
| 外形尺寸(mm) | 510×510×1100 |  |  |  |  |
| 备 注 | 长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示 |  |  |  |  |

（30、42升系列）

| 型号名称 | DC-1030 低温恒温槽 | DC-2030 低温恒温槽 | DC-3030 低温恒温槽 | DC-4030 低温恒温槽 | DC-42G 高精度低温恒温槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度范围(℃) | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 5~60 |
| 温度波动度(℃) | ±0.05（25℃，介质为水或酒精） |  |  |  | ±0.03（25℃，介质为水或酒精） |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 |  |  |  | 0.01 |
| 内胆尺寸(L) | 30 |  |  |  | 40 |
| 开口尺寸×深度 | 270×220×270（mm） |  |  |  | 340×340×250 |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |  |  |  | 内循环 |
| 泵流量(L/min) | 12 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 |  |  |  |  |
| 温度传感器 | 铂电阻Pt100 |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 压缩机 |  |  |  |  |
| 工作电压 | 220VAC±10%，50Hz |  |  |  |  |
| 总功率(kW) | 3 |  |  |  | 2 |
| 外形尺寸(mm) | 510×510×1100 |  |  |  | 440×600×1050 |

—3—

- 仪器结构

- DC系列整体结构

DC系列产品由智能化温度控制部分、温度传感器Pt100铂电阻、循环部分、加热器、制冷部分、不锈钢内槽和外壳组成。下图是DC系列恒温槽整体结构示意图，6升（-65、-80℃除外）、15升系列的外形与此相仿；20、30升系列，6升系列中的-65、-80℃、高精度系列的外形与此略有不同，请注意！

1、操作面板

2、循环泵

3、进水口

4、出水口

5、上盖

6、恒温槽内胆

7、Pt00传感器

8、电加热器

9、隔热层

10、制冷部分

11、底脚

12、液位开关

- 面板和后盖面板

- PV显示器（红色）：显示测量值，根据仪器状态显示不同的提示符；

- SV显示器（绿色）：显示设定值，根据仪器状态显示不同的参数；

- 指示灯：自整定指示灯（AT）（黄），加热控制指示灯（OUT）（绿），报警输出指示灯（ALM）（红）；

- 数字键（升）；

- 数字键（降）；

- 电源开关；

- 制冷开关；

- 循环开关；

- 功能键：设定值的修正和确认，查看和修改控制参数。

—4—

C.后盖板

1、制冷系统保险丝；

2、总电源保险丝；

2、220V电源插座。

- 安装与操作

1、去掉包装，做好清洁工作，放在平稳牢固的工作台上。

2、如果是20升、30升系列及-65℃、-80℃的恒温槽，应先将二边网板拆下，然后把2个包装螺钉去掉，将恒温槽抬离木架并放在平整的地面上。

3、新到的恒温槽开箱后必须停放12小时后再通电使用。

4、槽内加入液体介质（无水酒精或乙二醇），使介质液面低于工作台板30mm

左右。

5、连接循环泵进出管

① 循环泵不需要经行外循环时，只需用软管将“进管”和“出管”连接起来。

② 循环泵进行恒温液体外循环时，应用二根软管，分别将“出口”管与槽外实验容器的进口连接，将“进口”管与槽外实验容器的出口管连接即可。

6、接通电源，开启“电源”开关，开启“循环”开关。

此时PV和SV为初始化状态，显示如下：

—5—