## LRH---70F    型

## LRH ---F  系列

生  化  培  养  箱

使 用 说 明 书

生产商：宁国沙鹰科学仪器有限公司

运营商：沙鹰科学仪器（上海）有限公司

地  址：上海市浦东新区东方路971号钱江大厦18G

电   话：021-51087198   021-51087298

传  真：021-51087398

网  址：www.sapeen.com

目 录

一、示意图……………………………………………………………………… 2

二、适用范围…………………………………………………………………… 3

三、结构及工作原理…………………………………………………………… 3

四、技术指标…………………………………………………………………… 4

五、智能型温度控制器操作方法……………………………………………… 4

六、使用方法…………………………………………………………………… 8

七、注意事项…………………………………………………………………… 9

八、故障处理…………………………………………………………………… 11

九、装箱单……………………………………………………………………… 12

- 示意图

1、控制箱        2、铭牌          3、温度控制器      4、制冷开关

5、照明开关      6、电源开关      7、箱体            8、箱门

9、观察窗        10、搁板         11、箱脚          12、放水塞

感谢您购买本公司仪器，在您启用生化培养箱前，请仔细阅读使用说明书，相信它能使您的

培养箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。

二、适用范围

LRH- F系列无氟环保型生化培养箱（以下简称：生化培养箱）是细菌、霉菌、微生物的培养及育种实验的恒温培养装置，是特别适用于生物遗传工程、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想设备。

三、结构及工作原理

LRH-F系列生化培养箱由箱体、温度控制系统、高低温变换系统、气体循环系统、照明系统等五个主要部分组成。

箱体：有工作室、箱体外壳、箱门等组成。箱体外壳均采用优质钢板表面喷塑处理，箱门装配有大面积的双层玻璃观察窗，色彩鲜艳、美观大方；工作室采用镜面不锈钢制成，半圆弧四角极易清洁；室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调；外壳与工作室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层，以保证工作室内温度；工作室与箱门的接合部装有磁性密封圈，以保证工作室的密封性及保温性。

温度控制系统：有温度控制器、温度传感器、超温保护系统等组成。温度控制器内设有偏差报警功能，用户可根据需要调整偏差报警参数自行设定；电加热器线路中串连有过热保护器，如果仪表超温保护功能失效使工作室内温度达到70℃左右时过热保护器自动断开，以避免危险情况的出现。

高低温变换系统：有加热系统、制冷系统(ZANUSSI进口压缩机)构成。加热器和蒸发器置于工作室后部，由温度控制系统控制其工作状态，并由气体循环系统将冷量和热量送到工作室，使工作室的温度达到均匀稳定。

气体循环系统：有高速循环风机、风道等组成。它能保证工作室内的空气充分循环，使工作室的温度达到均匀稳定。

照明系统：有照明开关、4W日光灯管、电子镇流器等组成。操作简单，极方便于存取物品及对实验品的观察 。

四、技术指标

| 型号 | LRH-70F | LRH-150F | LRH-250F |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC 220V 50Hz |  |  |
| 控温范围 | 0~60℃ |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |  |  |
| 温度均匀度 | ±2.0℃ |  |  |
| 制 冷 剂 | R134a/406a |  |  |
| 消耗功率 | 490W | 620W | 730W |
| 内胆尺寸(mm) | 400×440×560 | 500×450×850 | 520×580×950 |
| 外形尺寸(mm) | 530×560×1060 | 600×580×1470 | 620×720×1570 |
| 搁板数量 | 2 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
| 定时范围 | 1~9999min |  |  |

上表中技术参数均在环境温度25℃、相对湿度不大于85%、无试样负荷时的条件下，用精确度为0.1℃的标准水银温度计测得(水银头端放在工作室内几何中心)。

五、智能型温度控制器操作方法

- 控制器面板说明

①  测量值

PV:

℃

SV:

℃

②  设定值

①        ③  功能键

②        ④  移位键

⑤  减  键

SET

⑥　加  键

③     ④     ⑤     ⑥

- 各功能的调出顺序

仪表通电

英文字母

### LCK=7

B菜单

### LCK

### SET

### SET5s

A菜单

测量值

### 菜单锁

### SET

### SET

设定值

### AL1

### OUTˉ

### 偏差报警

### 输出功率

### SET

### SET

### SP

### 设定温度

定时菜单

### SET

### COLD2

### 斜率

### HL

### SET

### 制冷控制

### SET

### SET

### 设定时间

### ST

### T

### SET

### 周期

## 测量值

### SC

### 测量值修正

### D

### SET

## 定时剩余时间

### 微分时间

### SET

### SET5s

### 自整定

### ATU

### 积分时间

### I

### SET

### SET

### P

### 比例带

- 各功能参数使用说明

按下 SET 键5秒以上，PV屏显示“LCK”，放开按键，按    键，使SV屏显示为“7”（开锁）。再按各功能的调出顺序进行，找到所需要调整的控制参数的提示符，按    或   键，使该控制参数显示为所需要的值，所有控制参数可以一次调整完毕。再按SET键5秒钟以上，回到工作状态模式。此时控制器执行新修改的参数。

注：若无键按下，30秒后，会自动返回到工作状态，但所改变的数据视为无效

由于产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。但是，在第一次开机；产品使用一段时间以后；使用环境恶劣；使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致；使用控制温度前后值改变时等等情况下，均会出现温度显示值与箱内实际温度误差或温度“过冲”的现象。类似情况出现时可通过修整功能参数从而达到出厂标准。

- 举例说明：

A、测量温度与箱内实际温度的误差修正

a.将水银温度计（要用±0.1℃精度的水银温度计）放入工作室内，水银端应置于室内几何中心位置；水银温度计的读数即为实际温度。

b.开机，当设备运行至恒温状态（1～2小时左右），比较实际温度与PV显示温度的差值，其差（实际温度-PV显示值）即是显示值误差修正参数SC需要修改的值，即：

SC=原始SC值+（实际温度-PV显示值）

c.根据上式计算SC值输入即可(一次调整不准，可反复多次，直至符合标准为止)。

d.若SC已调至最大（超出范围）不能调整时，将SC设为“0”，将HL修改为“1.000”，再回到工作状态，在温度量程范围内选择两个测试点：P1、P2，测量并计算斜率修整值（务必保留小数点后三位）：

HL=（P2测量值-P1测量值）/（P2显示值-P1显示值）

将HL值输入，如仍不准确，再重复a.b.c.步骤调整SC，反复多次直至符合标准为止。

B、温度过冲偏大的抑制

进入B菜单（按下SET键5秒以上），减小参数P（比例带），每次减少0.5左右，同时改变参数I，每次增加100左右，并同时改变参数D，D=I/4，并重新升温观察，及至温度过冲符合要求为止。若仍无法消除则，减小OUTˉ每次减少10左右。

- 各功能参数表

| 提示符 | 名 称 | 设定范围 | 说 明 | 出 厂 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/AL1 | 偏差报警 设定 | -99.9~999.9 | 当温度超过SP+AL1值时，AL1灯亮，蜂鸣器 响，切断加热电源 |  |
| 2/COLD2 | 制冷控制 | -99.9~999.9 | 制冷控制通过主旁路设定切换 |  |
| /SC | 显示值 误差修正 | -20~20 | 测量箱内实际温度与PV显示温度比较，以修 订显示误差 |  |
| /ATU | 自整定命令 | 0,1 | 0：OFF，1：ON。可自整定出一组的PID参数。 |  |
| /P | 比例带 | 0~100 | 加热比例控制，P越大系统增益越低；P减小 可提高系统控制精度，清除静差。 |  |
| /I | 积分时间 | 1~4320 | 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱， 系统稳定。 |  |
| /d | 微分时间 | 0~1200 | 微分作用时间常数，d越大，微分作用越强， 并可克服超调，一般d取(1/4)倍I。 |  |
| /T | 加热周期 | 1~60 | 可控硅输出一般为2~3秒，对剩余功率较大的 设备将T调大可减小PID控制的静差。 |  |
| HL/HL | 斜率 | 0.500～1.500 | 保证整个量程控温精度的一致 |  |
| /OUT | 输出功率 | 0～100 | 可调整加热器的输出功率 |  |

※  产品出厂前都经过严格地测试，当技术指标符合要求，工作正常时，一般不要进行修正。

- 定时功能

当定时时间“ST”设置为“0”时，控制器无定时功能；当定时时间“ST”设置不为“0”时，控制器自动运行定时功能，TIME图标闪烁。定时功能运行方式为倒计时,当定时时间设定完成，定时运行开始计时。倒计时归零时，定时功能运行结束，仪表输出自动切断，蜂鸣器响，同时SV屏显示“End”,不按SET键将一直是等待状态。在定时功能运行过程中，按　  加键，SV屏可显示定时功能运行的剩余时间。

注意：如定时功能运行结束后，需再次使用定时功能，或者定时功能运行过程中断电，重新开机时，定时时间都需重新设定方才有效。

定时功能使用方法：

a.按SET键一次，仪表进入A菜单，输入设定温度值。

b.再按SET键一次，PV屏显示“ST”，输入设定定时值。

c.再按SET键一次，仪表退出A菜单，进入工作状态。

d. TIME图标闪烁，培养箱进入定时运行状态

- 自整定功能

一般不使用，此功能省略。

六、使用方法

1．使用环境要求

a) 环境温度：5℃~35℃；

b) 相对湿度：不大于85%RH（25℃时）；

c) 电源电压：AC220V，50Hz；

d) 周围无强烈光照，无腐蚀性气体，通风良好，无强烈震动源及强电磁场存在。

2．培养箱面板示意图

⑧        ⑦

LRH- F系列生化培养箱 一、操作使用方法; Ο制冷 Ο加热 Ο循环.

①                 ②            ③       ④               ⑤        ⑥

- 操作使用方法                           ② 温度控制器

③ 加热指示灯                             ④ 循环指示灯

⑤ 照明开关                               ⑥ 电源开关

⑦ 制冷开关                               ⑧ 制冷指示灯

3、操作步骤

- 把需作培养实验的物品放入培养箱工作室内，上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通，关好箱门。

- 打开电源开关,此时循环指示灯亮，电机运转，智能型控制器PV屏应显示工作室内测量温度，SV屏应显示要使用的设定温度。此时培养箱即进入工作状态。

- 设定所需温度：

按SET键一次，此时PV屏显示“SP”字符，SV屏第一位闪烁，用     循环选取SV屏显示的闪烁位的具体位，用    或    改变原SV屏显示的温度值，直至需要值为止。设定完毕后，再按SET键一次，PV显示“ST”字符，若不使用定时功能，则再按SET键一次，使PV屏显示测量温度，SV屏显示设定温度即可。

注意：若不使用定时功能，必须在PV屏显示“ST”字符时，SV屏显示为“0”。

- 设定定时时间：见“定时功能使用方法”。

- 选择制冷开关：

a、设置温度高于环境温度5℃时，请选择“RT+5℃”档；

b、设置温度低于环境温度+5℃或接近于环境温度，请选择“自动”档。

注意：若用户需从低温升至环境温度以上的温度，请选择“RT+5℃”档。

- 当第一次开机，或使用一段时间，或当季节(环境温度)变化时，必须复核工作室内测量温度和实际温度误差，具体方法见“各功能参数使用说明”。

- 每次使用完毕后，请务必擦干工作室内水份，并关闭总电源以确保安全。

七、注意事项

- 培养箱在搬运中，禁止倒置或大于45°的倾斜。

- 本设备落地后，如地面不平整应予以垫平，设备的四周应留30厘米

上空间。若在30 ℃以上的环境温度下使用本设备，建议适当改善环境条件（例如：在设备的背后增加通风设施或者将设备转移至有空调设施的环境中），以防止因压缩机过热死机而造成的温度失控。

- 本设备在正常运行时，箱内载物摆放切勿过挤，应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。

- 本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的地线有效接地。

- 当培养箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般情况下，在测量温度达到控制温度后30分钟左右，工作室内温度进入恒温状态。

- 设备若在制冷状态连续工作一段时间后，制冷效果不理想（制冷慢或产生静差），可能是蒸发器结霜所致。此时取出箱内物品，将设定温度设为40℃，定时运行200分钟左右，再投入正常使用（一般连续运行10-15天，必须作一次上述操作）。

- 培养箱工作过程中，打开放水塞，可用容器接水，以免溢出。

- 箱内不需照明时，应将照明开关置于“关”的位置，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。

- 箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

- 设备长期不用，应拨掉电源线，擦净箱内积水。并定期（三个月一次）运行5小时，将温度设定在40℃，并每隔二小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拨掉电源插头存放。以驱除电气部件的潮气，避免损坏有关器件。

- 对设备的维护修理应由专业人员进行，以免发生意外。

- 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

八、故障处理

| 故障现象 | 故障原因推测 | 故障处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电 (指示灯不亮) | 电源插座无电或与插头接触不良 | 修复 |
|  | 箱子电源线断或未插好插头 | 修复、重插 |
|  | 电源开关坏(或未开) | 更换、开电源开关 |
|  | 保险丝断 | 若换后通电仍烧断，便需检查电机等部件是否有短路（电机坏会有异味、线包发黑等现象）或通壳(绝缘电阻为0)，修复后再开机。 |
| 仪表无显示 | 接线脱落或仪表烧坏 | 重新接好导线或更换仪表 |
| 仪表显示 “- - - -” | 传感器坏或接线断(脱落) | 修复或更换Pt100（0℃时为100Ω，0.3Ω/℃） |
|  | 温度值超出了控制范围 | 使用规定值内适当温度值 |
| 不制冷 | 制冷开关位置不对 | 设置正确位置 |
|  | 压缩机坏或管路堵或制冷剂漏 | 更换、排堵、加R406a/R134a |
|  | 压缩机过热保护器启动 | 待压缩机温度下降，自然恢复 |
|  | 压缩机保护器烧坏（有烧焦味） | 更换保护器 |
| 温度失控并 AL1报警灯亮 | AL1设置不正确 | 重新设置 |
|  | 双向可控硅被击穿 温度控制器坏（AL1报警灯不亮） | 更换温度控制器 |
| 不升温 | 温度控制器坏 HEAT灯亮双向可控硅不导通 | 更换温度控制器 |
|  | 使用了定时功能，温度升后又降下 | 使ST≠0 |
| 控温误差大 或有静差 | 风机坏(不转) | 更换风机 |
|  | Pt100接触不良，阻值变大 | 重新接线 |
|  | 参数（HL，SC）设置不正确 | 重新设置 |
|  | PID等参数设置不正确 | 重新调整参数 |
|  | 冷凝器结霜过多，制冷功率小 | 升温去霜 |
| 风机声音异常 或噪声大 （大于70db(A)） | 风机坏或压缩机风机坏 | 更换风机 |
|  | 擦后风道板或风叶坏 | 修复、更换 |

九、装箱单

装 箱 单

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 装箱单 | 份 | 1 |  |
| 3 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 搁板/搁条 | 套 | 2或3或4 | 70F型2套 150F型3套 250F型4套 |
| 5 | 备件 | 熔断器芯 | 只 | 2 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符                           装箱员：   1

编号/日期：                                      检验：

240063

2025.09.09