七、面板示意图

             [image: image1.emf]
八、操作流程图

          
[image: image2.emf]
电热恒温水浴锅 说明书
   电热恒温水浴锅主要用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品，是各大中专院校、科研企事业单位实验室及化验室的常规必备产品。

一、产品结构

本产品水槽式内胆采用进口不锈钢焊接（或一次冲压成形），外壳选用优质冷扎板并进行喷塑工艺，表面光亮耐磨，电热管夹在水中间，加热快，耗电低，智能数字温度控制，抑置温冲，从而确保温控精度。

二、技术参数

1、测量范围：室温+5度～99.9度                  

2、测量误差：±0.2%FS或±0.5%FS

3、分辨率：1℃或0.1℃                        　

4、电压范围：180～245VAC/50Hz

5、工作环境：-5℃～50℃，相对湿度35%～85%     

6、输出继电器：240V/30A（标称）

7、操作方式：五键式设计，分别“设置”键，“启停”键，“测试”键，

             “＋”键和“—”键

8、测量值修正：-9.9℃～+9.9℃或-9℃～+9℃        

9、功率：一孔300W；两孔600W；双列四孔800W；单列四孔1000W；

         双列六孔1200W；单列六孔1500W；双列八孔1500W；

单列八孔1800W。

三、仪表特点
智能化轻触式操作设计，外形新颖，使用方便。

设定的温度及控制参数由MCU内部存储器锁存。

控制方式独特，温度控制快速平稳。

温度异常提示及输出检测按键。

先进的制造工艺，精美的外观设计。

分体式块状单元设计，安装、更换、维护快捷方便。

四、装机警告
装机前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以便需要时查阅。

核对装机条件并确认达到本产品技术要求。

在仪表使用过程中可能会出现错误或失效同时引起系统故障，安装外               部保护电路以防止此类事故的发生。

请勿在下列场所使用本仪表：有易燃易爆气体，有腐蚀性气体或蒸气   

排放的地方，有强电磁干扰和强冲击震动的地方。

仪表工作时需有人值守。本仪表的安检及效准周期为六个月。

操作说明

1.设定温度：按一下SET键可设定和查看温度设定点。按一下SET键数码管字符未位开始闪动,表示仪表进入目标温度设定状态,按△键设定值增加，按▽键设定值减小，长按△键或▽键数据会快速变动， 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，仪表回到正常工作状态。

2.功能参数设定： 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。以后每按一次设定键仪表依次出现下述参数：

LC1: 为参数锁，LC1改为LC0时可改动下列功能参数。每再按一下SET键会依次出现如下参数。

Ｅ：是提前控制量参数，为减少温度过冲，仪表控制加热输出时会提前截止加热．这样可防止温度过冲并减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例：若设定值是50.0℃，提前量为0.5，仪表控制加热到49.5.0℃时继电器释放，温度下跌到50.0℃－0.5℃＝49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少，提前量过大会降低控制精度。

注意：E这个参数在P=0时才起作用，当P不等于0时仪表以智能PID动态工作方式动态控制温度，Ｐ不等于0时Ｅ参数无意义。

Ｐ：是比例带参数，即比例控制值，仪表以设定值为中心Ｐ值分布在设定点两边，在Ｐ值范围内仪表以动态方式控制温度。一般温度离设定点相差越多测加热间就需越长，当温度接近设定点时仪表会根据维持温度的需要间歇加热，在一个固定的时间内加热的时间和停止的时间之比值称为时间比例。时间比例的范围即可理解为比例带。

所谓动态ＰＩＤ方式就是仪表以位式、积分、微分运算所需的能量，以时间比例方式控制输出以达到温度平衡。

Ｔ：为加热输出循环周期，即输出继电器工作循环周期，在一个周期内仪表自动调节加热和空闲的时间来控制温度。Ｔ值小控制效果好，但Ｔ值太小输出继电器会因频繁工作而减少寿命。一般Ｔ值取20－60秒。

为简化操作，仪表的积分时间（Ｉ）和微分时间（Ｄ）设计为隐藏参数，其默认值：Ｉ＝180,Ｄ=45 

3.误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单，第一个出现并闪动的参数为E00即提前量，再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数，配合△或▽键可修改此参数。误差的修正的范围为-9.9℃到+9.9℃，修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。

六、异常与处理

	序号
	现   象
	可能存在的故障点
	解决方案

	1
	显示正常但不加热
	设定值低于实际测量温度
	查看设定值

	2
	加热灯亮但不升温
	加热管断线或输出继电器损坏
	检查并排除

	3
	显示LLL并闪烁
	测量温度低于-5℃或探温头断线
	检查并排除

	4
	显示99.9并闪烁
	测量液体温度高于仪表测量上限

或仪表探温线短路
	检查并排除

	5
	温度过冲较大
	P值太小或探温头位置偏低
	调整并排除

	6
	升温速度很慢
	P值太大或加热体功率偏小
	调整并排除

	7
	温度小幅波动
	P值偏大或T太大
	调整并排除

	8
	显示温度误差很大
	探温头进水或探温头位置移动
	干燥探温头

	9
	显示正常温度失控
	控制加热体的线路短路或断路
	检查并排除

	10
	显示的数据暗淡且抖动
	工作电压偏低
	检查工作电压


_1234567890.unknown

