[image: image6]
QHX-Ⅲ系列

人工气候培养箱
使
用
说
明
书
上海新苗医疗器械制造有限公司
Shanghai CIMO Medical Instrument Manufacturing Co.,LTD

	亲爱的用户：

感谢您购买新苗医疗器械，在您启用人工气候箱之前，请详阅使用说明书，相信它能让您的人工气候箱发挥最大的功用。阅读完说明书后，请将其妥善保管，以便随时查阅。


适用范围

QHX系列人工气候箱可用于组织，细菌、微生物的培养及保存等。也是其他用途如光照、恒温、恒湿都是较为理想的试验设备。

产品特点

人工气候箱具有光照、恒湿和恒温等功能。

采用的微电脑可编程技术控制系统，可设置多种参数（包括温度、湿度、光照度）。

气候箱采用前、左、右灯箱，内侧装有相应功率的特殊高亮度日光灯。

微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可设定白天、黑夜2段程序，每段设置时间范围1～99小时，每2段程序为一个周期,共30个试验周期。
箱体内装有风机形成微风循环，使工作室内温度均匀，湿度更好。

箱体采用优质冷轧钢板，并表面喷塑处理，内胆采用优质镜面不锈钢制成，使得内部具有耐腐蚀、耐酸易清洗等特点。

外门采用磁性门封条，密封性好，关闭方便。

箱体造型美观大方，维修方便。

当设置温度低于10℃时，气候箱自动停止加湿，防止结冰。

技术参数
	           规格型号

技术参数
	QHX-250BS-III
	QHX-300BS-III
	QHX-400BS-III

	公称容积
	L
	250
	300
	400

	控温范围
	℃
	有光照：5～50；无光照0～50(试验环境温度为22℃±1℃)

	温度波动度
	℃
	±0.5℃(加热运行状态) ±1℃(制冷运行状态)

	湿度控制范围
	RH
	50%～95%控湿波动±5%RH （25℃～40℃时）

	温度分辨率
	℃
	0.1

	光照度范围
	LX
	0～25000分五级可调(20%、40%、60%、80%、Hi%额定光照度)

	光 照 度
	
	0～15000

分五级可控
	0～20000

分五级可控
	0～25000

分五级可控

	工作时间
	
	0～99.59小时或连续

	工作方式
	
	连续工作（压缩机间歇工作）

	输入功率
	VA
	1400
	1750
	1850

	制 冷 剂
	
	普通型（BS）：R22    环保型（BSH）：R404a

	工作室尺寸
	
	570×500×850
	570×540×950
	700×550×1020

	搁 板 数
	
	3
	3
	3

	工作电源
	
	220V  50Hz


[image: image7]
四．示意图

[image: image1.png]o~
N T

NN NN
NN ASSSINN

i

4.

-




五．面板功能及按键操作说明

[image: image8]
[image: image2.png]A ) BE B (6

Mo ; ax
Bx O #aO e o ©
A% O EHO 52O O

v

=) | ZE||5E| |4V AWV





 （一）面板功能：
  面板上有四个窗口，分别为：

周期指示窗：指示当前运行周期数。一个白天加一个黑夜为一周期。

时间指示窗：指示设定或运行的时间，运行时采用倒计时方式计时，单位是小时· 分钟。

温度指示窗：指示设定或运行的温度，单位是℃。

湿度/光照指示窗：指示设定和运行的湿度或光照度，湿度单位是%RH、百分比；光照度为五档时20%表示一组灯亮 ；40%表示二组灯亮 ；60%表示三组灯亮 ；80%表示四组灯亮 ；Hi%表示所有灯全亮 。

[image: image9.wmf]（二）键盘操作说明：

该键为箱体的照明键。在光照度为0的情况下，按一下该键照明灯亮，２分钟后自动熄灭或马上再按一下该键照明灯熄灭。
在运行状态下，按住照明键不放，约3秒后，进入系统参数状态，时间窗口显示Addr（指通讯地址，在无通讯时可以不管），温度窗口显示数值；然后按一下设定/查询键，时间窗口显示tc(指温度修正，当测量显示温度与用标准温度计测得的实际温度有差别时，可通过设定该参数来进行修正，修正范围为-5.0～+5.0℃）)，温度窗口显示测量温度修正值，用户可根据实际情况，通过温度窗口下的加、减键来修改。

再按一下设定/查询键，则时间窗口显示Hc（指湿度修正），温度窗口显示测量湿度修正值，用户可通过温度窗口下的加、减键来修改；

再按一下设定/查询键， 时间窗口显示 SbL（指湿度比例限），温度窗口显示数值，用户可根据实际情况，通过温度窗口下的加、 减键来修改。

再按一下设定/查询键， 时间窗口显示 dELy（指压缩机延时时间，单位秒），温度窗口显示数值，用户可根据实际情况，通过温度窗口下的加、 减键来修改（注：压缩机启动延时时间dELy≥180秒）。
再按一下设定查询键， 则时间窗口显示   tf（指湿度斜率修正），温度窗口显示数值，用户可通过温度窗口下的加、减键来修改；
同理，依次可设定：P、ti、td等PID控制参数。
[image: image10.wmf]正直、诚实和责任心是新苗人的基本品质

以人为本、尊重知识、尊重个性，倡导团队精神

崇尚创新精神，关注现代生命科技的新产品、新技术

以市场为导向，关注客户需求，提供解决方案，为用户创

造价值，杜绝短期行为

注重合作与联盟，与同行和客户结成战略伙伴关系

以促进人类健康为己任，创造效益回报社会

企业核心价值观

◎→

◎→

◎→

◎→

◎→

◎→

再按一下设定查询  键， 则退出系统参数设定状态，进入运行状态。 出厂时，参数一般设置为： hc=00，tc=0.0，SbL=7，dELy=180，tf=100，P=140，ti=120，td=20。（请不要轻易改动系统控制参数）
该键为设定/查询键。按一下该键，人工气候箱进入设定状态，时间指示窗、温度指示窗、湿度/光照度指示窗数字开始闪动，白天指示灯亮，按对应的▲ ▼键可设置白天运行的参数，继续按一下该键黑夜指示灯亮,可设置黑夜运行参数，再按一下该键确认设置,系统回到运行工作状态, 培养箱即按设置的参数自动运行。如30秒内不按任何键，则自动返回运行状态，设定值不保存。

该键为 运行/切换 键，若目前为白天运行状态，按一下该键，则培养箱切换到黑夜运行状态；若目前为黑夜运行状态，按一下该键，则培养箱切换到白天运行状态。 


[image: image3.png]




 EMBED PBrush  [image: image4.png]


  加、减 键。在设定状态下，按该键可对相应的窗口设定值进行加1、减1操作。如连续按住2秒钟不放，则进行连续加、减。 在运行状态下，按时间窗口下的 加、减 键 ,可以加减当前运行时间，若时间减至0时，则自动进入下一段运行；按温度窗口下的加、减 键，可显示当前的温度。按湿度窗口下的加、减 键，可显示当前的设定湿度。

该键为湿度/光照度切换键 ，在设定状态时通过该键切换湿度或光照度；在运行状态下按该键可查询当前湿度或光照度。

六．操作方法

1.从雾化器（加湿器）上取下水箱，旋开水箱盖，注满水后旋紧水箱盖，放回雾化器上（建议使用纯净水）。把雾化器电源插头插入箱体背部上方的加湿器专用插座。

2.接通220V  50Hz电源，（电源插座应有良好的接地装置）。

3.合上电源开关，仪表显示状态，仪表处于工作状态。仪表有断电记忆功能，如在工作状态时意外断电，重新通电后，仍根据上一次命令继续工作。

4.当环境湿度大于设定湿度时试验前应设定35℃～40℃预干燥，这样可更有效控制湿度波动。

七．设定举例
若用户要求设定：白天12小时、温度30℃、湿度75%RH、光照度60%；

                黑夜12小时、温度25℃、湿度65%RH。

步骤1. 按一下设定/查询键，各个显示窗口数字闪烁，白天指示灯亮，此时可设定白天运行参数：

按时间指示窗下的加、减键设置控制时间，直至时间指示窗显示“12”小时；

按温度指示窗下的加、减键设置温度，直至温度指示窗显示“30” ℃；

按湿度/光照指示窗下的加、减键设置湿度（湿度指示灯亮），直至湿度/光照度指示窗显示“75”%RH；

按一下湿度/光照切换键，光照指示灯亮，设置光照度，按加、减键直至湿度/光照度指示窗显示“60”%。

2．再按设定/查询键，进入黑夜设置，黑夜指示灯亮，设置步骤类似第1步。

3．按设定/查询键确认，设定结束，回到运行状态，气候箱按设定参数循环运行。

4．当段指示窗显示30时，指已正常运行30个周期，然后重新从1开始循环运行。


八．保护功能

控制器带有故障诊断程序，当系统出现故障时，对应的指示窗出现故障代码，并且程序采取系统保护措施，具体如下：

	指示窗位置
	显示
	故障原因
	采取措施

	温度指示窗
	Err
	温度传感器短路或开路
	系统停止加热、制冷

	湿度指示窗
	Er
	湿度传感器表面结露或损坏
	系统停止加湿、除湿


超温保护：当测量温度超过了55℃时，由控制器硬件独立保护，系统自动停止加热。

防结冰保护：当设置温度低于10.1℃时，培养箱会自动停止加湿。

九． 仪表接线图


[image: image5.wmf]PE

人工气候箱控制器输出板

GZ5

光

照

5

20

芯

排

线

连

接

显

示

板

压缩机

冷却风机

L

～220V

N

熔断器

M3

M2

加湿器

GZ3

N

N

ZM

GZ1

GZ2

GZ4

L

箱体风机

电源开关

M1

照

明

灯

光

照

1 

光

照

2 

光

照

4 

光

照

3 

N

N

ZL

JS

变压器

10A

L

N

12A

12B

END

10B

PT100

加

热

器

t°0

温度开关

JR

N

VIN

5V

END

湿度传感器



十．简单故障排除

	故障
	原因
	故障
	原因

	制冷效果差或不制冷
	大多数是冷却剂漏或毛细管堵塞
	不制冷
	环境温度过高，压缩机热保护元件作用

	不制冷时噪音大
	循环风机固定螺丝松动
	按键不起作用
	可能按键损坏或是插座松动

	不加热
	加热管，循环风机或者可控硅坏了
	正常工作时听不到继电器的吸放声音
	可能是光耦或继电器坏了

	照明灯不亮
	多数是灯脚未摆正或松动，也有可能是电子镇流器或灯管损坏
	加湿指示灯亮但不加湿
	可能是没水了或雾化器坏了


十一．注意事项及产品维护和保养

此培养箱工作电压220V，50Hz，使用前必须注意所有电源电压是否相符，并将电源插座接地级按规定进行有效接地。

本产品应可靠接地，安放在干燥阴凉的地方，避免阳光直晒，并保持箱体与周围环境通风，不得平放或倒立放置。

在通电使用时切忌用手触及箱顶电箱内的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗，检修时应将电源切断。

控制板的熔丝管装于箱顶电器箱后部，调换时必须先拔下电源线，并按铭牌规定调换。

尽量保持超声波雾化器进气垂直，多余的管子应剪去，管子的长度用户可根据需要自定。

在通电恒温状态下开启内玻璃门将不同程度地造成温度波动现象（视设定温度和环境温度之差比）。建议用户尽可能减少开门次数及开启时间。

每次使用完毕后，应将电源全部切断。经常保持箱内外清洁。

每次使用完毕后，应将电源全部切断。将外门和里面的玻璃观察门打开一段时间,保持湿度传感器表面干燥,方便瑕疵使用。

产品外表不准用酸、碱及其他腐蚀性物品来擦洗，免损美观，箱内用干布定期擦净。

10.电源线不可缠绕在金属物品上，不可放置在高温或潮湿的地方防止塑料老化以至漏电。

十、装 箱 单

	序号
	类别
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	仪器
	人工气候箱
	台
	1
	

	2
	附件
	网板
	块
	3
	

	3
	附件
	雾化加湿器
	台
	1
	附加湿皮管

	4
	文件
	使用说明书
	份
	1
	

	5
	
	合格证
	份
	1
	

	6
	
	本装箱单
	份
	1
	

	7
	
	产品保修卡
	份
	1
	


本单所列物品与箱内所装实物相符。           



� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





－1－





－2－





照明





设定查询





－3－





运行切换





湿度光照





－4－





－5－





－6－





－7－





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








_1234567891

_1234567893

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.dwg

_1234567892

_1234567890.unknown

