[image: image1.jpg]


 扫描二维码可观看安装、操作视频
程控多功能

全自动部分收集器
          CBS系列
使

用

说

明

书

上海金鹏分析仪器有限公司
上海嘉鹏科技有限公司
本公司产品已通过ISO9001:2000国际质量体系认证
一．概述和用途：
CBS系列程控全自动部份收集器是我厂根据用户要求以及吸收国外同类仪器优点而研制开发的新产品。与原BSZ、BS系列等收集器相比，CBS系列程控全自动部份收集器具有自动对管、耐有机溶液等特点。通过液晶中文显示屏及菜单导航指示能进行定时、定滴、定峰(B型)、程控收集等多功能操作，并可根据需要选用多种规格的试管盘，实现一机多用，降低使用成本。由于本仪器采用程控收集模式，改进了原先单一的收集模式，解决了在科研、教学、生产中急需的多种收集模式和程控收集的难题，极大地提高了生命科学实验中柱层析分离的效率。

CBS系列程控全自动部份收集器采用悬挂式X-Y二维移动方式和等边方型的试管盘及拆卸方便的废液槽设计，具有移动方便、对管准确、废液分离等特点，是生物学研究、药物分析、农业科研、化工、食品及医疗等领域的理想仪器设备。

CBS系列程控全自动部份收集器可与我厂生产的HL和BT系列恒流泵、HD系列检测仪、TH系列梯度混合仪、层析柱、采集器配套使用，组成柱层析分离系统，是生命科学研究的必备实验仪器。   

二．主要技术指标：

2.1 显示方式：液晶中文蓝屏显示

2.2 收集试管：100支(每支最大容量：12ml  带废液槽)

2.3 定时范围：1秒–999小时59分59秒    任意选择

2.4 定滴范围：1滴–9999滴               任意选择

2.5 定峰范围(B型)：1–200mv             任意选择

2.6 程控范围：1–10段                   任意选择

2.7 移动方式：悬挂式X–Y

2.8 换管控制：12V直流电磁阀

2.9 操作方式：全中文菜单式

2.10 程 序 数：1–10个/模式

2.11 断电数据保存：十年

2.12 试管盘架：方型设计带废液槽、自由组合，可选配

(SP–169A、36A、16A型试管架，选配

36L型试管架可扩容收集)

选配件(试管盘架)参数表：
	产品名称
	型  号
	外形尺寸(L×W×H)
	主  要  技  术  参  数

	收集器试管架
(选配件)
	SP-16A
	347×238×100
	不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽，收集试管16支，每支最大容量100ml

	
	SP-36A
	347×238×100
	不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽，收集试管36支，每支最大容量50ml

	
	SP-36L
	347×238×100
	不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽，收集漏斗36只，每只最大收集容量无限(需外接容器)

	
	SP-100A
	347×238×100
	不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽，收集试管100支，每支最大容量12ml

	
	SP-169A
	347×238×100
	不锈钢试管盘架(耐有机溶剂)带废液槽，收集试管169支，每支最大容量5ml


2.13 电源电压：AC220V±1 0％ ； 50Hz ；1 0W

2.14 使用环境：温度0—40℃  湿度≤85％

2.15 连续工作时间：大于200小时。

2.16 重    量：10kg

2.17 外形尺寸：355×360×270mm 

三．特点：

独特的菜单式操作流程。按面板上的“简明操作流程图”即能完成各功能的操作，使用及其方便。

方型设计及悬挂式的X–Y移动。采用方型设计及悬挂式的X–Y移动方式，换管定位精确；收集溶液与

电路分离，使用更安全。

耐腐蚀设计。适用于水溶性溶济和有机溶剂的柱层析分离实验。

可编程控制。采用微处理器控制，用户可通过操作菜单，根据色谱图自行编制收集程序。

多种容量收集且自带废液槽。采用多种规格的试管盘自由组合（SP–16A、SP–36A、SP–100A、SP–169A），实现一机多用的功能；选配(SP–36L)可实现连续无限反复收集，从而进一步提高制备的效率；通过三通阀和控制程序，将废液自动流入废液槽。
定峰收集谱图显示。采用谱图显示方式将采集信息通过液晶屏显示、记录，使定峰收集操作更直观、方便，以便于后续的谱图处理、定量分析等。
可设置延迟收集时间。通过编程设置延迟收集时间，以补偿从检测器出口到收集管的时间，确保样品精确流入对应试管。
电磁阀换管控制。通过电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。
四．机身简介：
[image: image23.jpg]



1.按键   2.液晶显示屏   3.有效液管   4.计时滴头   5.计时滴头下口   6.试管   7.操作流程图     8.计时滴管上口     9.Y轴悬挂臂   10.废液槽   11.试管架   12.试管盘

[image: image2.png]



14.三通阀输入端   15.三通阀   16.废液输出管口   17.有效输出管口  18.检测仪插座(B型)   

19.检测仪插头(B型)   20.计滴传感器插座   21.计滴传感器插头   22.三通阀插座   

23.三通阀插头   24.恒流泵插头   25.电源插座   26.电源开关   27.恒流泵插座   

(3).有效液管   (9).废液管

[image: image3.jpg]



28.计滴传感器滴头插头   29.计滴传感器滴头插座   30.计滴传感器   

(3).有效液管   (4).计滴滴头

(8).计滴滴管上口

五．按键功能简介：

“▲”键：方向键。在显示屏的操作菜单中，按此键向上移动光标，选中菜单项的值以反白显示。
“▼”键：方向键。在显示屏的操作菜单中，按此键向下移动光标，选中菜单项的值以反白显示。
“►”键：方向键。在显示屏的操作菜单中，按此键向右移动光标，选中菜单项的值以反白显示。
“◄”键：方向键。在显示屏的操作菜单中，按此键向左移动光标，选中菜单项的值以反白显示。
“确定/暂停”键：确认/暂停双功能键。在显示屏的操作菜单中，按此键对设置的参数或要运行的操作功能进行确定；当程序在收集运行过程中按此键可暂停收集运行(再按此键可继续收集运行)。

“+”键：数字递增键。在显示屏的操作菜单中，按此键对设置的参数进行递增操作(按住不放快速递增)，

     进行修改当前选中菜单项的值。
“-”键：数字递减键。在显示屏的操作菜单中，按此键对设置的参数进行递减操作(按住不放快速递减)，

进行修改当前选中菜单项的值。
“返回”键：回退键。在显示屏的操作菜单中，按此键返回上一级操作菜单。
六．使用方法：
6.1 准备工作

      将电源线、试管盘、三通阀的输入输出端、计滴传感器等按以下要求连接好。

    6.1.1 将电源线插头插入仪器后面板的“电源”插座中，另一头的三芯插头插入AC220V的三芯电源插座中。

    6.1.2 将“试管盘架”放入仪器正下方的试管计时滴头下口盘座内，并将其向左前方二个面靠足。

    6.1.3 将样品的输出管口插入“三通阀” 的输入端，“三通阀” 的废液输出管放入“试管盘架”的废液槽内，“三通阀” 的有效输出管插入计时滴管上口或计滴传感器的计滴滴管上口，同时又将“三通阀” 的连线插头(二芯)插入仪器后面板的“三通阀” 的插座中。

6.1.4 若要进行定滴或定峰或程控收集时，将“计滴传感器”装入移动滴架孔上，圆柱体在上长方体在下，并将连接线插头插入仪器后面板的“计滴传感器”插座[image: image4.png]&y

[ @ w ~vx EDIEY > W -

EIO
i® EIn
1 EET
B

Rk 2




图 1、操作流程图

图中长方形表示状态，圆形表示操作(按键)。

七．开机及试管零位设置：      
开机时滴头自动归零，并显示欢迎画面：
[image: image5.png]o ]




图 2、开机画面
按“确定”进入主菜单。

如果需要对齐第一试管，在此画面时按下“返回”键，系统进入试管零位设置状态（简明操作流程图中未表示）：

第一列：
表示试管架型号：4×4，6×6，10×10，

13×13，共四种型号。

第二列“XO:”：
表示滴头零位的横坐标，按“+”/“-”分别增加、减少。

第三列“YO:”：
表示滴头零位的纵坐标，按“+”/“-”分别增加、减少。
八．主菜单：      
[image: image6.png]



图 3、主菜单
主菜单分4个功能选项：“定时收集”、“定滴收集”、“程控收集”、“定峰收集(B型)”。按方向键选中某个功能，按“确定”键，进入收集功能设置界面。

8.1定时收集

[image: image7.png]fEF=:0

IHEEE 10K18

IR A1 $1ME: 100
iERER 3] : 908 : 08 : TE1




图 4、定时收集设置界面

程序号：
设置程序号，按“＋”/“－”键修改。共有0～9十段程序可供选择，保存后可供下次直接调用。 

试管架：
选择收集所用试管架类型，共有“4×4”，“6×6”，“10×10”，“13×13”四种型号，按“＋”/“－”键修改。

起始管（1≤起始管≤终止管）：
收集起始试管，按“＋”/“－”键修改。

终止管（起始管≤终止管≤正在使用的试管盘的最大管号）：
收集终止试管，按“＋”/“－”键修改。

收集时间：
每管收集的时间，格式“小时:分:秒”，范围1秒～999小时59分59秒内任意设置。

所有参数设定好，按“确认”键系统保存参数并进入定时收集工作状态。

[image: image8.png]EF=:a
WESE18X1e
FEAAE A0l fEIME: 100
|xRATiE] : 008 : 00 : T




图 5、定时收集工作状态

其中，“已收集”表明当前管已经收集的时间。

[image: image9.png]2FES:0  WEEE

IESE 18X 18

HEHE 001 1% 100 ¥:003
et : 000 : 00 : 1




图 6、定时收集工作状态(换管)

[image: image10.png]Z2F=:0  [EIHE

IFESE 10X1A

001 #bE: 100 Y668
[rEREtiE] : 000 : 08 : 71




图 7、定时收集暂停状态

定时收集工作状态时（非换管时），按下“暂停”键，系统进入暂停状态。

暂停时按“确认”键，系统继续工作，暂停时按“返回”则取消收集，返回上一级菜单。

8.2定滴收集

[image: image11.png]fEies:8] 20
BVESR:18X18
i :A01 #1ME 016
ERTEET 1 0010




图 8、定滴收集设置界面

程序号：
设置程序号，按“＋”/“－”键修改。共有0～9十段程序可供选择，保存后可供下次直接调用。 

试管架：
选择收集所用试管架类型，共有“4×4”，“6×6”，“10×10”，“13×13”四种型号，按“＋”/“－”键修改。

起始管（1≤起始管≤终止管）：
收集起始试管，按“＋”/“－”键修改。

终止管（起始管≤终止管≤正在使用的试管盘的最大管号）：
收集终止试管，按“＋”/“－”键修改。

收集滴数：
每管收集的滴数，范围1滴～9999滴内任意设置。

所有参数设定好，按“确认”键系统保存参数并进入定滴收集工作状态。

[image: image12.png]iEF=:]  BikepeniE
IFESE: 19X18

LA pA1 AEAME P16 Fe61
LT 1 AR18




图 9、定滴收集工作状态

其中，“已收集”表明当前管已经收集的滴数。
[image: image13.png]:18X18
:AB1 #EF:816 H601





图 10、定滴收集暂停状态

定滴收集工作状态时（非换管时），按下“暂停”键，系统进入暂停状态。

暂停时按“确认”键，系统继续工作，暂停时按“返回”则取消收集，返回上一级菜单。

8.3程控收集

[image: image14.png]IFESE: 18X10
i LT A0 18
FEEEESA1 : AP B0 A9

b




[image: image15.png]T2F=:])

IESE: 10X10 801
i (T BA1G

[EiEERR1 : B0 :60 :6- /B0 06 :A9




[image: image16.png]: B8:@8:28
: B8:08:28
: PP:@E0:061

: Ifee:01




图 11、程控收集设置界面

程序号：
设置程序号，按“＋”/“－”键修改。共有0～9十段程序可供选择，保存后可供下次直接调用。 

试管架：
选择收集所用试管架类型，共有“4×4”，“6×6”，“10×10”，“13×13”四种型号，按“＋”/“－”键修改。

溢出滴数：
每个试管收集的滴数。

收集时间：
每管收集的时间，格式“小时:分:秒”，1秒～999小时59分59秒。

废液段XX：
共十段，每段的值表示等待此废液段排空的时间。

收集段XX：
共十段，每段的值表示等待有效的时间。

程控收集的工作方式：
等待废液段01结束->收集收集段01规定的时间->
等待废液段02结束->收集收集段02规定的时间->
…
等待废液段10结束->收集收集段10规定的时间->收集结束

如果某段的废液时间和收集时间都为0，则系统工作到此段时认为收集工作已结束，进入收集结束状态。

所有参数设定好，按“确认”键系统保存参数并进入程控收集工作状态。

[image: image17.png]HEFS:]  Eldkeceo
:18%10 :p01

5 R - 9010

|ieFEESA1 : B0 B0 :0 7 00 00 :20




图 12、程控收集工作状态

其中，“已收集”表明当前管已经收集的滴数，“现”表示当前试管号，某行表示当前所处时间段以及时间。

[image: image18.png][EiisFan2 : 09 00 :01 -00 :00 :20




图 13、程控收集暂停状态

程控收集工作状态时（非换管时），按下“暂停”键，系统进入暂停状态。

暂停时按“确认”键，系统继续工作，暂停时按“返回”则取消收集，返回上一级菜单。

8.4定峰收集(B型)
[image: image19.png]T2 g

IESE: 10X10

FER @RS  ELEE 0020
FHE :880MY




图 14、定峰收集设置界面

程序段：
设置程序号，按“＋”/“－”键修改。共有0～9十段程序可供选择，保存后可供下次直接调用。 

试管架：
选择收集所用试管架类型，共有“4×4”，“6×6”，“10×10”，“13×13”四种型号，按“＋”/“－”键修改。

延迟：
液体从检测仪到滴头所需的时间，单位秒。

溢出滴数：
每个试管收集的滴数。

阈值：
区分废液和有效液的检测值阈值，大于此数认为有效，小于此数为无效液体，不收集。

所有参数设定好，按“确认”键系统保存参数并进入定峰收集工作状态。

[image: image20.png]



图 15、定峰收集工作状态(废液)
[image: image21.png]%ﬁ:ﬁl e
bTE 515151}
AA38MHY




图 16、定峰收集工作状态(收集)
其中，“滴”表明当前管已经收集的滴数，“现”表示当前试管号，末行表示当前检测仪的输出值。

[image: image22.png]



图 17、定峰收集暂停状态

定峰收集工作状态时（非换管时），按下“暂停”键，系统进入暂停状态。

暂停时按“确认”键，系统继续工作，暂停时按“返回”则取消收集，返回上一级菜单。

注意：定峰收集时，状态显示滞后于波形显示，滞后的时间值即设定的“延迟”值。

8.5收集结束

收集结束后，系统进入“收集结束”状态，此时蜂鸣器发出提示音。在收集结束状态下，按返回键进入设置相应参数状态菜单。

九．使用注意事项：

9.1 本仪器必须使用标准的三芯电源插座，且应有可靠接地，以确保安全。
9.2 本仪器要注意妥善保管，应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。

9.3 若第一管无法对准，则在开机后不按“确定”键，而按“返回”键就可进行手动对管。

9.4 菜单参数设置时，起始管应（1≤起始管≤终止管）；终止管应（起始管≤终止管≤正在使用的试管盘的最大管号）。
9.5 若要精确收集层析液，可配置我厂生产的HL、DHL、BT系列恒流泵。

9.6 厂方对其进行技术改进，恕不另行通知。

9.7 从出厂起一年内，仪器若有损坏，凡属厂方制造质量问题，由本厂免费修理。

	 收 集 器 CBS 装箱清单
序号

名称

数量

1

收集器主机

1台

2
电源线
1根
3
与恒流泵连接线（买我们恒流泵才配）
1根
4
备用试管

1包
5
与检测仪连接线（B型用）
1根
6
计滴传感器

1只
7
备用保险丝（0.5A）
2个
8
合格证

1份

9
保修卡

1份

10
说明书

1份

装箱员：                                     装箱日期：



