SPX-100/150/250B-ZII型                                   　版本：2022-11

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



生化培养箱

使

用

说

明

书
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

SHANGHAI BOXUN MEDICAL BIOLOGICAL INSTRUMENT CORP

目录
1一、告　知


1二、标识说明


1三、安全操作预防措施


3四、产品简介


4五、安　装


5六、搬  运


5七、使 用 方 法


8八、故障排除


9九、维护保养


10十、生化培养箱接线图及主要零配件清单


11十一、随机文件与附件




一、告　知

尊敬的用户：

非常感谢您选购使用上海博迅医疗生物仪器股份有限公司的生化培养箱！

为了方便您的使用，请务必仔细阅读本说明书，使用者无需进行专业培训只需按其要求进行操作和保养，并请妥善保管本说明书。

自您购买本产品之日起，“博迅”售后服务将密切陪伴着您，使用中无论遇到什么问题，敬请及时与我们取得联系，我们将竭尽全力为您服务！

二、标识说明

[image: image2.emf] 该标识指交流

[image: image3.emf] 该标识指保护导体端子

[image: image4.emf]  该标识指电源通

[image: image5.emf] 该标识指电源断

[image: image6.emf] 该标识指警告、注意、小心、危险

三、安全操作预防措施

[image: image7.emf]这里记载的事项是极其重要的，务必切实遵守！

[image: image8.emf]危险！（有可能构成死亡或受伤的提示）

1、本设备必须可靠接地，如接地不正确会导致触电或火灾。

2、确定电源插头牢固的插在电源板上：如插头套插不紧，可能导致触电、过热或火灾。

3、不要在机器运转过程中拔出电源插头。否则，会因为过热而触电或发生火灾。 

4、不可损坏电源软线或使用非指定的电源软线。否则，可能会触电或发生火灾。 

5、不要在中间断开电源软线和使用接长电源软线。否则，会因为过热而触电或发生火灾。

6、切勿使用湿手拔插电源线。否则，有触电危险。 

7、切勿将手指、棒类或其他异物插入送风口或进风口。因内部的风扇在高速运转中，若触动转动的风扇，将导致设备损坏或人体伤害。 

8、若有异常状态（烧焦味等）应立即拔除电源插头使设备终止运转。异常状态持续，将会导致过热而引起火灾或触电。

9、切勿擅自进行修理。修理不正确会导致火灾或触电。

[image: image9.emf]重要！（有可能构成伤害或财产损失的提示） 

1、使用前必须充分阅读、理解解本说明书。因为错误的使用会导致设备的损坏或设备运转的不正常。 

2、设备应使用独立的电源插座。 

3、不要以拉扯电源软线来拔除插头。拉扯电源软线可导致软线过热或火灾。 

4、在使用前请确认该地点的电源电压。电源电压不符要求，会引起设备损坏或设备工作不正常。

5、设备平行移动时，任一方向的倾斜角应小于45度。否则，可导致设备内的制冷压缩机损坏或制冷性能异常。

6、设备在安装后应垂直静止12小时。否则，可导致设备内的制冷压缩机损坏或制冷性能异常。

7、有下列情况之一的，必须拔下本设备电源插头： 

1）开启本设备电源箱时。带点开启电源箱易导致触电。

2）更换保险丝时。带电更换保险丝极易导致触电。 

3）设备发生故障不能正常使用时。防止误启动引起设备进一步损坏或导致人员受到意外伤害。

4）设备长时间停止使用时。电源插头处积满的尘埃也可能会导致漏电而引发火灾。

5）搬动设备时，带电搬动设备极易引发触电事故。

[image: image10.emf]注意（有可能影响设备寿命和设备正常使用的提示）

1、设备安装有温度限制开关，当设备温度高于70℃时，设备会自动切断加热回路电流。用户不可擅自调整。
2、使用过大的力度开启或关闭设备箱门易导致损坏。

3、设备应放在坚硬牢固的平面上，并确保其水平状态

4、设备背面及侧面离墙离物必须保持40cm以上的距离，方便紧急断电及设备散热。

5、切勿把设备靠近炉子或放在阳光直射处。

6、设备表面不可与汽油、香蕉水等挥发性化学品接触。

7、设备箱门不宜随意频繁打开，否则会影响恒温效果。

8、保持箱内外洁净，经常清理杂物、污迹，以防试验物受到污染。
四、产品简介

1、适用范围

生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，广泛适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。

2、产品结构

本产品为立式箱体结构、单门，主要有箱体、控制器、制冷压缩机、加热器、保温材料、风机组成，并附有箱内照明。（如图一）

具有加热和制冷功能，采用风机驱动箱内空气对流形成恒温环境，并且控温仪具有超温报警功能，确保安全使用。

[image: image11.jpg]



图一、产品结构示意图

	1、压缩机
	2、蒸发器
	3、隔板
	4、加热管
	5、温度传感器

	6、风机
	7、照明灯
	8、显示器
	9、电源开关
	10、防水插座

	11、箱门
	12、观察窗
	
	
	


3、工作原理

培养箱由位于箱内温度传感器所感受到的实际温度转换成电信号，经微电脑来控制加热器或制冷压缩机工作，从而达到所需温度。

技术参数

	型   号
	SPX-100B-ZII
	SPX-150B-ZII
	SPX-250B-ZII

	温度范围
	控温范围（℃）
	5～60

	
	均匀度范围（℃）
	±1.5

	
	波动度范围（℃）
	±0.7（加热）；±1（制冷）

	电气指标
	电源电压
	～220V ±10V，50/60Hz

	
	输入功率（W）
	500
	670

	公称容积（L）
	100
	150
	250

	制冷剂
	R134

	工作环境
	环境温度10~30℃  相对湿度70%以下

	设备类别
	I类

	大气压力
	86～106KPa；海拔≤2000m


五、安　装

[image: image1]使用前请仔细查阅使用说明书。
本设备为落地式设备，采用插头分断，插座容量应不小于10A，并应是通过国家安全认证的器件。

供电电源电路必须有可靠接地线，保证使用安全。

在调换机内照明灯管时，应切断电源，保证安全。

1．本设备需安装于避开阳光直射，通风干燥的室内，设备与墙壁必须有40CM以上距离。以便方便电源的断开并且保持有足够的空间来散热。

2．生化箱安装到位后，箱体可用底部调节螺钉调节，使箱体安置平稳。
六、搬  运
[image: image12.emf]培养箱在搬运中，禁止倒置及大于45度的平放。

设备搬运前请先将设备内培养物取出，放尽培养箱内用水，并切断电源。

在长距离搬运时，务必采用与培养箱重量相适应的叉车或其他搬运设备进行搬运。

如无搬运设备且需进行短距离移动，本设备配有脚轮可2人同时配合推动设备至预期位置。

[image: image16]七、使 用 方 法

[image: image17.wmf]!


1、控制面板说明

a．菜单栏：在设置相应参数时，显示对应图标；

b．实际温度：显示设备当前实际温度；

c．设备状态：设备处于加热、制冷或除湿时，显示对应图标；

d．运行状态：设备运行时显示；

e．风速状态：显示设备当前风机风速大小；

f．停止状态：设备停止时显示；

g．设定参数：显示设定的温度或时间；
设定键：进入各个参数设定状态，确定并存储各个参数；

移位键：设定时移位； 

减小键：设定参数时减小设定，主页面时打开或者关闭紫外；

增加键：设定参数时，增加设定；

运行键：短按运行，长按停止；
2、设定状态
正常状态下，点击设定键依次设定温度、时间（0~9999h/min、0时一直运行）。
3、温度等参数查看
在正常运行状态时，长按设定键出现“Lc-”界面，通过增加键或减小键将密码修改密码，输入密码47，点击设定键可查看设备参数。
	参数
	名称

	Lc-
	密码47

	CT-
	箱体温度

	ET-
	蒸发器温度

	Hd-
	环境温度

	LS-
	压缩机转速


4、内部参数状态
按上文《3、温度等参数查看》中的方式输入密码，然后点击设定键进入内部参数，再通过点击设定键切换各个设定值，具体如下表。在内部参数状态下，长按设定键退出内部参数设定。
报警参数

	参数
	名称
	功能说明
	范围（默认）

	Lc-
	密码
	　
	11

	AL-
	超温报警
	测量温度＞设定温度+超温保护温度，提示超温报警且断开加热
	(0,50.0)5.0℃

	dL-
	低温报警
	测量温度＜设定温度-低温保护温

度，提示低温报警
	(0,50.0)5.0℃

	ALT 
	温度报警延时
	温度过高或过低报警延时的时间
	(0,999)0min

	PLT 
	开门报警延时
	开门该时间后报警
	(0,999)0min


测量校准

	参数
	名称
	功能说明
	范围（默认）

	Lc-
	密码
	　
	12

	Pb-
	箱体温度零位  
	温度零度调整=实际温度值-仪表测量值
	(-10.0,10.0)0℃

	Pk-
	箱体温度满位
	温度满位调整=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值
	(-99,999)0

	EPb
	蒸发器温度零位  
	温度零度调整=实际温度值-仪表测量值
	(-20.0,20.0)0℃

	EPk
	蒸发器温度满位
	温度满位调整=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值
	(-99,999)0


系统参数

	参数
	名称
	功能说明
	范围（默认）

	Lc-
	密码
	　
	23

	bd- 
	恢复出厂
	0：不恢复；1：表示恢复
	(0,1)0

	SA- 
	掉电记忆
	0：无掉电；1：有掉电功能
	(0,1)1

	Adr-
	通讯地址
	485通讯地址
	(1,32)1

	Hn- 
	分钟/小时
	0：分钟计时；1：小时计时
	(0,1)1

	Et- 
	记时方式
	1:运行即记时2:温度达到时记时
	(1,2)1


制冷参数

	参数
	名称
	功能说明
	范围（默认）

	Lc-
	密码
	　
	9

	FS-
	风速设定
	风速档位设定
	(50~100)100%

	注：其余参数为内部调试参数，请在专业人员指导下操作！


八、故障排除

在日常使用中，尽管已按要求进行操作，但仍会有意外故障发生。

设备发生故障，应请专业人员维修或与本厂销售部联系，用户请勿任意拆修。

有相关电工知识的专业人员在此情况下可按“故障原因检查表”所列自我诊断，对一些自行能够排除的故障，可自行排除故障。

对一些按“故障原因检查表”无法排除的故障，请用户记录设备型号规格，产品编号后与当地经销商或我公司联系，以取得维修服务。

故障代码指示

	代码
	说明
	代码
	说明

	E01
	电源板未通信上
	E0A
	门开

	E02
	箱体温度溢出
	E0b
	环境温度故障

	E03
	箱体超温
	E0d
	内部实时时钟故障

	E04
	箱体低温
	E0E
	参数存储失败

	E1b
	蒸发器温度溢出
	
	


本厂产品实行“三包”，从产品售出之日起，一年内如有质量问题本厂负责免费维修（人为损坏除外）。超过“三包”期的酌收修理费。

九、维护保养

1、设备日常使用中应做好对设备的日常维护保养，确保设备正常运行，日常维护保养按以下要求进行。

	每日维护
	每日应检查电源与水源的连接，应保持正常可靠。

对每日实验的各项参数进行检查，确保安全运行。

保持设备外部及环境的清洁。

	每月维护
	视实验内容的不同，每月应对箱体内壁进行擦拭消毒


2、设备清洗

设备的清洁可用中性清洁剂擦拭，然后用清水擦洗干净即可，如为保持箱内干燥，亦可用酒精擦拭内壁，切勿用苯类化学溶剂擦拭。

每月对内胆的清洁按以下步骤进行：

a）取出箱体内搁板和搁脚；

b）清洁内胆；

c）放置好搁板和搁脚。

3、设备消毒

[image: image13.emf]不得用氯化钠溶剂或其他卤化物溶液清洗本设备，因为这样可能会引起生锈。

a)  用浸泡过75%酒精的纱布擦拭箱体内壁进行消毒（反复3遍），然后用蒸馏水擦洗培养箱，最后用干纱布将设备擦除干净。

在a）方法尝试后仍旧培养污染的情况下，可以采用乳酸熏蒸法之后一周关门关窗，使用人员不再进培养室，一周后使用75%酒精做彻底灭菌，也就是用酒精方法a）培养箱及培养室里的所有平面，甚至包括地面，最后用紫外线灭菌。

十、生化培养箱接线图及主要零配件清单

[image: image14.emf]L

N

预留

220V输入

Com Com

L

加

热

Com

ComCom

制

冷

灭

菌

化

霜

Com

风

机

Com

红

红

绿

蓝

绿

蓝

变

压

器

预留

门控

A1B1A2B2G5V GPWM

PT100

G

H_IN+5V

触摸屏对接显示板

PT100 PT100

蒸发器温度 门

温

箱

温

NTC

10K

照

明

接显示板


电源板

[image: image15.emf]5V

GND

A1

B1

A2

B2

A3

B3

5V

GND

对接

电源

板

HTBUS


显示板
十一、随机文件与附件

	序号
	名 称
	数  量
	备　注

	1
	使用说明书
	1份
	

	2
	合格证
	1份
	

	3
	质量保修卡
	1份
	

	4
	搁　板
	2块
	100L

	
	
	3块
	150L

	
	
	3块
	250L


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





a





b





c





d





g





f





e










[image: image18.jpg]@Boxun




L
N
预留
220
V
输入
Com
Com
L
加
热
Com
Com
Com
制
冷
灭
菌
化
霜
Com
风
机
Com
红
红
绿
蓝
绿
蓝
变
压
器
预留
门控
A
1
B
1
A
2
B
2
G
5
V
G
PWM
PT
100
G
H
_
IN
+
5
V
触摸屏对接显示板
PT
100
PT
100
蒸发器温度
门
温
箱
温
NTC
10
K
照明
接显示板



5V
GND
A1
B1
A2
B2
A3
B3
5V
GND
对接电源板
HTBUS



_1234567890.dwg

